
土工合成材料直剪拉拔摩擦仪招标技术参数
一、土工合成材料直剪拉拔摩擦仪功能应满足：

1.设备可实现室温环境下的土工合成材料与土石料之间的直剪摩擦试验和土内土工合成材料与周围土体拉拔阻力的摩擦试验。
2.可实现在水环境中做剪切试验功能。
3.可实现在固定剪应力和法向应力条件下，系统具备长时间连续试验、位移曲线监控功能，连续试验可达7天的功能。
4.可实现应力和应变控制的剪切加载

二、土工合成材料直剪拉拔摩擦仪技术标准应符合：
设备应符合 JTG E50-2006，T1129公路工程土工合成材料试验规程，直剪摩擦特性试验；JTG E50-2006，T1130公路工程土工合成材料试验规程，拉拔摩擦特性试验；SL235-2012，土工材料水利测试规程；GB/T17635.1土工布及其有关产品，摩擦特性的测定等标准。
三、土工合成材料直剪拉拔摩擦仪特性应达到：
1.仪器设备可一机多用，既能做土工材料的直剪摩擦试验，又能测试土工材料的拉拔摩擦试验。
2.采用微机伺服控制法向力动态测试系统，法向力测试单位：Mpa，Kpa, kgf/mm² ,N/mm² ,N/cm²可选，可直接显示力值和面积等数据;
3.测试程序上把剪应力直接转换为千帕，无需人工换算，法向力以及剪切力均采用伺服驱动系统，动态荷载调节系统，测试数据精确。
4.采用全不锈钢工作台面，易于清洁整理，有效防止土壤颗粒进入仪器内部；
5.配置配套测试软件，软件应具有国家检验检测机构出具的软件检测报告证书；
6.高速动态数据采集，更为客观地反映出材料的力学性能；
7.RM32位工业级单片机控制，十六位A/D转换器，抗干扰性能强、数据传输快；
8.计算机处理报表、图形、屏幕显示或打印输出；
9.操作软件系统功能：仪器可与PC机联机：记录试验全过程，实时显示曲线图、剪切力力、拉拔力等数据和曲线图。
四、土工合成材料直剪拉拔摩擦仪主要特性应满足：
1、应力范围：50KN

2、测力精度：≤±0.02%F.S
3、剪切盒尺寸：300×300×150mm
 拉拔试验箱尺寸：300×300×300mm（剪切试验过程在水环境完成，可确保试验过程中水位不低于土与土工合成材料，并确保整个试验过程中不漏水，具备排水口）

4、位移行程：200mm
5、位移分辨率：0.001mm
6、剪应力精度：±0.02% 
7、直剪推拉控制系统：采用微机伺服控制力值动态测试系统
8、法向力载荷控制系统：20KN , 伺服动态载荷技术
9、法向力测试单位：Mpa,Kpa,kgf/mm² ,N/mm² ,N/cm²可选
10、伺服载荷法向力范围：0-400KPa
11、法向力精度：1KPa
12、伺服调速范围：0.1-50mm/min  
13、在固定剪应力和法向应力条件下，系统具备长时间连续试验、位移曲线监控功能，连续试验可达7天（需方需保证供电正常）

14、打印输出：直剪力和法向力同屏显示，曲线图、剪切力、拉拔力等形式打印结果
15、电源电压：220V（50HZ±1%）

16、主机尺寸：1600*600*1750mm仅供参考，具体以实际尺寸为准（可放置-20-150℃的高低温试验箱）
17、重量：主机约550KG  高低温环境试验箱约250KG
五、土工合成材料直剪拉拔摩擦仪应具备升级条件：
本设备应在具备室温直剪拉拔摩擦试验剪切功能的基础上，具有长时间连续工作软件电子部分，同时预留高低温试验箱机械硬件结构部分，便于实现加装高低温试验箱及相关改造，满足高低温试验箱（-20-150℃）的升级安装与功能实现。投标供应商提供升级技术方案及同等类型设备应用成功案例的，优先考虑。
