技术要求

1  货物名称：压电加速度传感器

2  交 货 期：合同签订后5个月内

3  总体要求

3.1 压电加速度传感器主要用于振动测量。

3.2 压电加速度传感器应为技术成熟的原装产品，推向市场至少5年以上，且口碑良好。可长期稳定地工作，电缆线、安装螺钉等配件齐全。

3.3 制造商必须通过AS9100质量体系认证。

4  主要技术要求

文件中标注“*”号的为重要参数，对这些重要参数的任何偏离均不符合技术要求。

4.1 压电加速度传感器 ，数量1套

4.1.1 传感器类型：压电加速度传感器

4.1.2 测量范围：±0.5 g

4.1.3 灵敏度：10V/g ±10%

*4.1.4 幅频响应范围（±1dB）： 0.005Hz～100Hz

*4.1.5 残余噪声：

（带宽0.1Hz~1kHz）等效于100 ng rms

（频谱0.5Hz）等效于52 ng/√Hz

（频谱1Hz）等效于39 ng/√Hz

（频谱10Hz）等效于11 ng/√Hz

（频谱100Hz）等效于4 ng/√Hz

*4.1.6 横向灵敏度：≤1%

*4.1.7 幅值非线性度：≤1%

4.1.8 直流输出偏压：+9 ~ +13Vdc（@24℃）

4.1.9 输出阻抗：≤10Ω

4.1.10共振频率：370Hz

4.1.11 供电电压：+24 ~ +30Vdc

4.1.12工作温度范围：-20℃～+100℃

4.1.13 密封方式：气密封

4.1.14基座应变灵敏度：等效于0.0001g/µstrain

4.1.15冲击极限：250g pk

4.1.16满量程输出电压：±5V

4.1.17线缆组件：配套 3米线缆

4.2 压电加速度传感器，数量1套

4.2.1 传感器类型：压电加速度传感器

4.2.2 测量范围：±5 g

4.2.3 灵敏度：1V/g

*4.2.4 幅频响应范围（±10%）：0.015Hz～380Hz

*4.2.5残余噪声：

（带宽0.1Hz~1kHz）等效于<1500 ng rms

（频谱0.1Hz）等效于1000 ng/√Hz

（频谱1Hz）等效于170 ng/√Hz

（频谱10Hz）等效于36 ng/√Hz

（频谱100Hz）等效于20 ng/√Hz

*4.2.6 横向灵敏度：≤0.5%

*4.2.7 幅值非线性度：<1%

4.2.8 直流输出偏压：+8 ~ +12 Vdc

4.2.9 输出阻抗：<10 Ω

4.2.10共振频率：1220Hz

4.2.11过载恢复时间(2xFS)：30s

4.2.12 地绝缘：7100MΩ

4.2.13 供电电压：+24~+30Vdc

4.2.14工作温度范围：-20℃～+100℃

4.2.15密封方式：气密封

4.2.16基座应变灵敏度：等效于 1.4x10-4 g/µstrain

4.2.17热瞬变温度灵敏度：等效于0.001g/℃

4.2.18冲击极限：400g pk

4.2.19 电磁敏感度：等效于0.00003 g/gauss

4.2.20满量程输出电压：±5V

4.2.21 线缆组件：配套 3米线缆

4.3 压电加速度传感器，数量1套

4.3.1 传感器类型：压电加速度传感器

4.3.2 测量范围：±0.5 g

4.3.3 灵敏度：10V/g

*4.3.4 幅频响应范围（±10%）： 0.05Hz～380Hz

*4.3.5残余噪声：

（带宽0.1Hz~1kHz）等效于<400 ng rms

（频谱0.1Hz）等效于340 ng/√Hz

（频谱1Hz）等效于90 ng/√Hz

（频谱10Hz）等效于25 ng/√Hz

（频谱100Hz）等效于10 ng/√Hz

*4.3.6 横向灵敏度：≤0.5%

*4.3.7 幅值非线性度：<1%

4.3.8 直流输出偏压：+8 ~ +12 Vdc

4.3.9 输出阻抗：<10Ω

4.3.10共振频率：1220Hz

4.3.11过载恢复时间(2xFS)：20s

4.3.12 地绝缘：7100MΩ

4.3.13 供电电压：+24~+30Vdc

4.3.14工作温度范围：-20℃～+100℃

4.3.15密封方式：气密封

4.3.16基座应变灵敏度：等效于1.4x10-4 g/µstrain

4.3.17热瞬变温度灵敏度：等效于0.001g/℃

4.3.18冲击极限：400 g pk

4.3.19 电磁敏感度：等效于0.00003 g/gauss

4.3.20满量程输出电压：±5V

4.3.21 线缆组件：配套 3米线缆

5  其它要求

5.1随机应提供:使用说明书、出厂校准证书；

5.2提供国内第三方检测机构的校准证书，符合CNAS或同等标准；

5.3卖方保证所提供的货物为合同规定厂家的原装全新产品，应完全符合产品样本及产品说明书规定的型号、规格和性能指标；

5.4卖方对货物的技术、质量和系统的配套完整性、合理性和适用性负责。

6  产品验收

6.1 收依据

参照厂家技术标准验收。

6.2 验收程序

6.2.1开箱验收

货物到达最终用户现场后，由最终用户、卖方代表（或卖方授权）实施开箱检查，根据合同和装箱单清点（包括随机附件），检查货物外观，确认随机文本资料、产品合格证书是否齐全。

6.2.2 最终验收

货物的安装与调试由最终用户配合卖方进行。开箱验收合格后，对货物进行安装调试，要求试运行状态良好。

7  售后服务

卖方负责回答买方提出有关货物使用方面的一切问题。并尽可能提供相关技术资料。质保期一年，质保期从最终验收合格之日起算，在质保期内，卖方应提供免费技术咨询，免费维修和更换质量有问题的货物；在质保期内若货物出现故障，卖方接到买方通知后应在24小时内响应；卖方为货物提供终身技术服务，质保期过后，对货物的维修只收取成本费。