电脑控制3000kN压力试验机招标技术参数

一、电脑控制压力试验机应满足：

1. 适用于额定3000kN作用力下进行压缩试验，可测试水泥、混凝土等材料的抗压强度。

2. 设备液压系统采用智能伺服油源系统；具有连续试验功能，只需放置试样，可按照设定的加荷速率进行试验；在一定加荷速率范围内，并且能自动跟踪测量、负荷峰值保持等功能。

3. 实验操作时具有过载保护功能及位置保护功能。试验数据能任意存取，并能打印出完整的试验报告。

二、电脑控制压力试验机应符合相关技术标准，包括：

1.GB/T3159-2008《液压式万能试验机》

2.GB/T2611-2007《试验机 通用技术要求》

3.GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法》

三、电脑控制压力试验机主要特性应达到：

1.应具有防止设备漏油技术或方案或专利，解决设备常见漏油问题。

2.满足多个高速CPU并行工作，实现多任务并行同时工作。

3.具备多模块单元：多种附件灵活互换，便于功能扩展和维修。

4.配备模块化软件结构，使功能扩展更容易，维修服务方便。

5.配备高精度±500000码的采集卡，分辨率满足1/±500000码。

6.能够采用计算机与Windows系统的PnP（即插即用）技术，对插入的部件实现自动识别。

7.需传感器修正数据的插头分离技术功能，可以在一台设备上无限扩展传感器。

8.支持传感器修正数据的备份，提供高可靠的数据测量准确性。

9.具备对传感器提供20段的线性补偿功能，必要时可提升机器的准确性等级。

10.能够实现场景式的操作菜单显示，让你在不同菜单之间的切换简单明了。

11.高达576k的通信波特率，实现了快速与计算机之间大容量的数据交换。

12.试台位置记忆功能，可实现软件设置的试台位置保护。

13.最高10M的数字量计数频率，保证位移和大延伸数字量计数的决无遗漏。

14.编码器信号的防抖动倍频技术，数倍的提高位移和大延伸的分辨率。

15.任意通道的闭环控制功能，实现负荷、位移的闭环控制。

16.具备可视化的PID调节，显现PID参数调节的结果。

17.具备快速独立的过载保护功能，在出现过载时迅速保护设备的安全。

18.具备相关联的三级试台位置限位。

四、电脑控制压力试验机主要参数应满足（★为建议提供项目，如有需提供相关证明）：

1.最大负荷3000kN。

2.准确度等级 1级。

3.测量范围 4%～100%F.S.（全量程不分档）。

4.分辨率 500000码。

★5.频带宽度≥60Hz(提供第三方证书)。

★6.采样频率≥1200点/秒(提供第三方证书)。

7.示值准确度±1%。

8.位移测量范围0～80mm。

9.位移分辨力（mm）0.004。

10.位移示值准确度±0.5%。

11.力加载速率调节范围0.005%～10%F.S/s。

12.力速率控制精度优于设定值±2%。

13.过载保护110％过载保护(无变形、无机械损伤) 。

14.活塞升降速度 0～40mm/min 。

15.活塞行程80mm。

16.上压板尺寸Φ300mm。

17.下压板尺寸 Φ300mm。

18.压板间最大距离300mm。

19.两立柱有效距离500mm。

20.电源功率三相2kW供电。

五、电脑控制压力试验机配置要求（★为建议提供项，如有需提供相关证明材料）

1.3000kN主机 一台。

2.智能伺服油源系统 一台。

3.伺服电机及伺服驱动器（★采用进口品牌） 一套。

4.油泵（★采用进口品牌）  一只。

5.数字多通道闭环测控系统  一台。

6.无线手动控制盒（★可远程实现开始与结束试验，提供照片） 一套。

7.上压板（Φ300mm） 一块。

8.下压板（Φ300mm） 一块。

9.垫块（Φ226 mm）  三块。

10.垫块（Φ146 mm） 一块。

11.防护罩 一套（★具有管理员独立开关权限）。

12.主流商用计算机（非组装，配置不低于8G内存、1T硬盘和集成显卡，21.5寸显示器，windows10操作系统） 一台。

13.静态力衰减试验软件（★提供软件著作权证书，证明软件版权为企业所有，以便于设备维保，提供后续软件免费升级服务） 一套。

14.地脚螺栓  两件。