烟气分析仪技术要求

| 配置要求 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机包括:-测量: O2, CO,T-Gas,T-Air, 压力,烟黑, 温差测量 O2 : 0-21.00%, 分辨率0.01% ; CO :0-10000ppm(H2补偿), 分辨率 1ppm T-gas: 0-650/1200℃, 分辨率0.1℃ ; T-room: 0-100℃, 分辨率0.1℃ 压力:+/- 100hP , 分辨率 0.01hPa; 烟黑:0-9.9级 分辨率 0.1 -加热气体通道，避免冷凝水的形成 -内置大气压力传感器（范围:300hPa至1100hPa） -平均值计算 -烟气温度搜寻烟气中心点功能, 使测量数据更据有代表性 -帕尔帖气体冷却器和蠕动泵自动排放冷凝水 -电子检测冷凝水, 到达水位时,自动启动蠕动泵排放冷凝水 -精细多级过滤器单元，有效过滤烟尘及颗粒物 -内置高速热敏打印机，打印纸宽58mm -加热探管手柄及探管长(SB)300mm和PTFE特富龙采样管线3.5m -同时测量及显示烟气浓度、温度、压力等参数 -可视化电子流量计显示及流量指示 -测量结束时采样气泵抽取清新空气清洗传感器 -CO在超量程时自动关断保护, 启动第二个气泵清洗CO传感器 -内置电磁阀控制 -独立NOx过滤器过滤酸性气体 ,使其更准确地测量CO -仪器内部和进口出口采用PTFE特富龙材料管线 -手操器带有UBS接口，适合于数据转输及记录到PC -数据存储器MMC 2GB存储卡,带有数据自动记录及存储 -图文键盘适合输入文本数据和搜寻 -市电/蓄电池工作,通过市电充电智能化控制 -分析仪由无线手操作控制器控制操作 (约50米内无线传输) -LCD图文显示, LCD显示78 x 58mm,背景灯ON / OFF开关功能 -分开LCD显示监测仪器运行情况，如气泵、加热探管、无线转输、以及错误信息、电子流量计；自动监测仪器及气泵运行情况 -手操控制模块带有磁铁背板，手操器可吸附在金属表面 -仪器内部流量监测 -仪器基础模板带有折叠式天线 -铝框架仪表箱，尺寸:510 x 250 x 330mm（W x D x H） -重量:约12kg带采样探管及管线 -随机备件:打印纸1卷(20m）、精细过滤器1只、烟尘过 滤器10只、NOx过滤器1只、比色卡1个、1袋烟黑滤纸200片、12个rbr标签 -中英操作手册，出厂标定证书 | 1套 |
| NO 测量模块 测量范围:0-5000ppm, 分辨率 1ppm | 1 |
| NO2 测量模块 测量范围:0-1000ppm, 分辨率 1ppm | 1 |
| SO2 测量模块 测量范围:0-5000ppm, 分辨率 1ppm | 1 |
| CO％ 高量程测量模块: 0-63000ppm 分辨率 1ppm, |  |
| 使用CO 0-20000ppm 替代CO 0-10000ppm (H2补偿) |  |
| H2S 测量模块 测量范围:0-500ppm, 分辨率 1ppm(带有甲烷过滤) 包括仪器内部连接管线及出口部分使用特殊的特富龙材质管线 |  |
| H2S 测量模块 测量范围:0-1000ppm, 分辨率 1ppm(无甲烷过滤) 包括仪器内部连接管线及出口部分使用特殊的特富龙材质管线 |  |
| H2S 测量模块 测量范围:0-2000ppm,是可能的，请单独咨询！ |  |
| CxHy 测量模块 测量范围:0-4％, 分辨率 0.01% (催化传感器） |  |
| IR红外传感器测量模块, 测量2个参数的选择： 其中 任选2个组合 CO﹡ :0-63000ppm ,分辨率10ppm,精度:± 0.02% abs. or ± 3% rel CO2 :0-20%/30% , 分辨率0.1%, 精度:± 0.3% abs. or ± 3% rel or或 CO﹡ :0-63000ppm ,分辨率10ppm,精度:± 0.02% abs. or ± 3% rel CxHy:0-2000ppm(C3H8) 分辨率1ppm, 精度:± 4ppm or ± 3% rel or或 CO2﹡ 0-20%/30% , 分辨率0.1%, 精度:± 0.3% abs. or ± 3% rel CxHy:0-2000ppm(C3H8) 分辨率1ppm, 精度:± 4ppm or ± 3% rel or或 CO2﹡ 0-20%/30% , 分辨率0.1%, 精度:± 0.3% abs. or ± 3% rel CxHy:0-30000ppm(CH4) 分辨率10ppm,精度: ± 50ppm or ± 3% rel |  |
| IR﹡红外传感器测量模块, 测量3个参数的选择： CO﹡ : 0-63000ppm ,分辨率10ppm,精度:± 0.02% abs. or ± 3% rel CO2 : 0-20%/30% ,分辨率0.1%,精度:± 0.3% abs. or ± 3% rel CxHy :0-2000ppm(C3H8) 分辨率1ppm, 精度:± 4ppm or ± 3% rel or或 CO﹡ : 0-63000ppm ,分辨率10ppm,精度:± 0.02% abs. or ± 3% rel CO2 : 0-20%/30% ,分辨率0.1%,精度:± 0.3% abs. or ± 3% rel CxHy:0-30000ppm(CH4) 分辨率10ppm,精度: ± 50ppm or ± 3% rel |  |
| 点阵打印机替代热敏打印机 适合于连续测量，打印文档数据不退色 |  |
| 无线蓝牙选件，适合于数据转输到PC，数据记录 |  |
| Wi-Fi Data Transfer 无线数据传输 |  |
| 工业版 加热采样系统 加热采样管线3.4m，加热过滤器头带有700mm探管 配备加热探头上的手柄 |  |
| 加热探头上的手柄 括弧支架镍镀不锈钢，铝制手柄和NBR橡胶圈，带有紧固装置 重量: ± 310 g |  |
| 10只烟尘过 滤器 |  |
| 精细过滤器（最小起订量10只） |  |
| 加热过滤器单元(加热过滤器装置中的内部过滤器） |  |
| NOx 过滤器（可重复使用，更换NOx过滤材料） |  |
| 粒状NOx 过滤器材料 (1公斤) |  |
| 热敏打印纸（一卷20米，最小定购量为10卷） |  |