BX2015018附件一：船舶尾气微量硫化物检测系统

一、系统要求

本套系统以气相色谱为检测平台，与前端取样和反应系统联用，实现系统中无机气体及其他有机物的在线定性及定量分析，同时可用于气相色谱的常规分析。

二、基本配备

2.1 气相色谱仪

以GC2014为平台，同时配备填充柱进样系统和多气路控制系统，并配置高灵敏度的TCD 检测器、FID 检测器，可在线完成船舶尾气中微量硫化物如H2S,SO2等样品检测，同时可同光催化反应系统连接且在线完成系统中H2,O2,N2,CH4,CO,CO2,HCHO,HCOOH,CH3OH 等气体组分的分析。

三、技术要求

3.1 气相色谱仪

3.1.1 主机带双填充柱进样口，TCD检测器、FID检测器

*3.1.2 带有电子流量控制系统，可同时安装两根填充柱。在同一台仪器上可以同时装载3个进样单元和4个检测器。配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。能与前段微应系统直接连接，实现气体在线进样及微量气体成分分析；

3.1.3 操作温度：最高，420℃；最低，室温+10℃（使用液态二氧化碳时可达到-50℃）；

3.1.4 温度程序控制：升温速率，±250℃/min；程序升温的阶数，20 阶（可用降温程序）；控温准确性，设定值（K）的±1%（可0.01℃校准）；

3.1.5 柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元，具有室温补偿和自动环境补偿功能；

3.1.6 具有恒压恒流控制功能以外，还具有恒定的线速度控制功能，能同时安装三个独立控温的进样单元；

3.1.7 填充柱进样口

3.1.7.1 程序段数：7段；

3.1.7.2 流量设定范围：0~100ml/min；

3.1.7.3 程序比率设定范围：-400~400ml/min；

3.1.7.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量；

3.1.8 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制；检测器的数据采集速率：250Hz（4ms）；

3.1.8.1 热导检测器（TCD）：最高使用温度：420℃，具有过热保护功能；灵敏度：40000mv.ml/m g （癸烷）；动态范围：105；热导丝：铼-钨丝；惠斯登电桥灯丝结构，铼-钨灯丝，具有参比灯丝，适合填充柱分析；

3.1.8.2 氢火焰离子化检测器（FID）：最高使用温度：420℃；具备自动点火功能；检测限：3pg/s（十二烷）；动态范围：107；

3.1.9 色谱数据处理系统：完全满足GLP/GMP等法规，保证分析装置的可靠性、方法开发和分析手段的稳妥性、数据的可靠性。而且工作站完全支持FDA21 CFR Part11的相关规定。

4.技术资料: 每套装置供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套

5.技术服务

5.1供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到相应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

5.2供应商必须在仪器调试通过后提供至少一年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

*5.3培训：供应商必须在国内设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为用户提供用户现场免费上机培训，设备验收后半年内提供至少1人次4天的系统培训服务。

5.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并提供1年免费维修，同时协助用户进行应用技术方法开发。2小时响应，48小时上门服务。

*为必须满足的指标。