一、超声波设备技术要求

| 产品名称 | 实验级恒温气蚀机设备 | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出频率（Hz） | 15-20K（标配，可定制） | 输出功率（W） | 0~1000 |
| 输出振幅（） | 0~50 | 空化强度（） | 0~5.0 |
| 输入电压（V） | 220±10% | 溶液体积（ml） | 1000 |
| 温度范围（℃） | 10~70 | 温度控制精度（℃） | ±1 |
| 隔音效果（dB） | <60 |  |  |

二、超声波技术方案设计要求

1. 超声波振动主机参数

作用：将超声波驱动电源的电能转化为超声振动的机械能，并对待固化工件进行均匀除气振动处理，以获得生产所需要的表面形态。

|  |  | 1组成配件及数量（单主机） | 部件名称 |  | 型号或类型 |  | 主要材质 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （个） |
|  |  |  | 超声波换能器 |  | 20K50型换能器 |  | 压电陶瓷、铝 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | （1000VA） |  | 合金、导电片 |  |  |
|  |  |  | 工具头 |  | 20K |  | 钛合金 |  | 1 |
|  |  |  | 外壳 |  | 带支架法兰，带散热风扇 |  | 尼龙、铝合金 |  | 1 |
|  |  |  | 连接螺丝 |  | 高强度 |  | 合金 |  | 1 |
| 2 |  | 最高承受温度 | 75-80℃ |  |  |  |  |  |  |
| 3 最大承受压强（压力） |  |  | 0.8-1Mpa |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 主机功率 | 900-1000VA |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 主机数量 | 单套系统配备1个超声波 |  |  |  |  |  |  |
| 6工作方式 |  |  | 可连续工作，也可间歇工作，可自主设置超声作用时间 |  |  |  |  |  |  |

2. 数控超声波电源参数

作用：产生大功率高频交流电能，全数字控制，驱动超声波主机工作。

| 1驱动电源设备主要结 构部件 |  |  | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超声波驱动电源 |  | 1台900-1000A |
| 2驱动电源主要功能： |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 监控参数 | 实时频率，实时功率，振幅百分比，运行监测，频率监测， |  |  |
|  |  |  | 电流监测，功率监测。 |  |  |
| 2.2 |  | 参数自主设定 | 超声波输出功率、振幅自主设定。 |  |  |
| 2.3 |  | 跟频方式 | 设备一旦完成初始设置后，连续作业而无需对发生器进行调节。 |  |  |
| 2.4 |  | 自动振幅控制 | 工作过程中负载变化时，自动调整驱动特性，确保输出振幅 |  |  |
|  |  |  | 稳定。 |  |  |
| 2.5 |  | 系统保护 | 高温保护、过流保护、换能器异常保护 |  |  |
| 2.6 |  | 功率调整方式 | 功率（振幅）连续可调 |  |  |
| 2.7 系统报警 |  |  | 搜频故障报警、过流报警 |  |  |
| 2.8 工作模式 |  |  | 时间模式/温度模式 |  |  |
| 3电源模块主要参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 控制电路类型 | 数字式，全芯片控制 |  |  |
| 3.2 |  | 搜频方式 | 自动搜频 |  |  |
| 3.3 |  | 频率调整范围 | 20.0±1.5 KHz |  |  |
| 3.4 |  | 使用环境 | 室内使用，-20℃~40℃，相对环境温度 20℃，月平均＜80% |  |  |
| 3.5 |  | 输入电压 | 220V 50Hz |  |  |
| 4 | 机箱材质 |  | 钣金材料（不防爆） |  |  |
| 5 | 防腐处理 |  | 外表面喷塑或喷漆 |  |  |
| 6供电电缆要求 |  |  | 需方提供 220V 50Hz 电压，并确保接地线可靠。 |  |  |
| 7与振动主机连接方式 |  |  | 电缆线及航空插头连接 |  |  |