电脑型光切法显微镜技术要求

一、货物描述（描述采购标的需实现的功能或者目标，并作为验收标准）

要求新购光切法显微镜能与电脑互连，将目镜中视场同步到电脑屏幕上。整个讲解过程中，直观性增强，学生能够及时理解并领会显微镜的操作事项和要领。

新购置的光切法显微镜满足本科课堂实验教学，有利于学生更好地理解工程应用。整个操作过程简捷、高效，方便讲解、示范，便于操作指导。

二、货物清单及相应的详细技术规格要求（作为验收标准）

1、提供货物清单：共1台

2、技术规格、要求：

1.测量范围不平度平均高度值（微米）： >0.8-1.6  >1.6-6.3  >6.3-20  >20-80

2.表面光洁度（级别）： 9     8~7        6~5        4~3

3.所需物镜： 60X/0.55   30X/0.40     14X/0.20   7X/0.12

4.总放大倍数：510X   260X    120X    60X

5.物镜组件工作距离（mm）:0．04    0．2    2．5     9．5

6.视场（mm）: 0.3     0.6       1.3       2.5

7.摄影装置放大倍数:   约6倍

8.测量不平度范围:（0.8-80）微米

9.不平宽度：用测微目镜：0.7微米-2.5毫米

用座标工作台：（0.01-13）毫米

仪器配置：

1.仪器主体：1台

2.测微目镜：1只

3.座标工作台：1件

4.V型块：1件

5.标准刻尺 ：1件

6.7倍物镜：1组

7.14倍物镜：1组

8.30倍物镜：1组

9.60倍物镜：1组

10.数字摄像头：1只

11.光切法测量系统：1套

12.测微尺：1块

13.可调变压器：1只

采购仪器通过光学专用软件，与电脑PC端相连。专用软件和仪器需具备以下功能或条件：

1、软件与拍摄设备相配合，拍摄清晰的视场实景图。有图片缩、放功能，可以准确捕捉清晰视场，便于得出准确的读数。

2、对各种实测参数Ra、Rz、Ry进行自动换算。简便、快速得出实测结果。根据实测值，生成有关数据图。

3、适用面广。设备不仅适用于本科实验教学（包含课程设计、毕业生论文设计），也可用于本科创新大赛、研究生（包括博士生）自创自创课题、研究课题以及与企业合作共同开发等工程实际项目。包括可向企业或第三方提供实测数据及测试资质。

4、本设备亦可作为发表高质量科技论文时，为实验设备提供辅助支撑。

5、仪器和专用软件须符合国家计量技术规范标准。

6、每次测试，系统自动生成测试报告，并以文档形式保存。可供随时调用。

7、供应商需提供仪器配套专用软件著作权证书资质。

三、交货期及交货地点：

交付周期：从确认订单至上门安装、调试，不得超过15个工作日。

交付地点：上海海事大学物流工程学院（F区）445室 公差实验室

四、质保期、售后服务要求：

本次购置光切法显微镜，保修期与保质期要求不少于三年。保修期内，乙方每年上门维护、保养、维修。且免收服务费。

五、其他要求（如有要求请列出）：

1、培训服务要求

要求：对新购置光切法显微镜进行操作培训。

数显型立式光学计技术要求

一、货物描述（描述采购标的需实现的功能或者目标，并作为验收标准）

要求新购立式光学计能够直观地读出数显屏幕显示的实测值。

每次读数前（仪器）系统可自行校零或一键回零。通过辅助配件，可直接读出轴径的尺寸偏差。整个测试过程，不仅效率高，还能减轻重复性计算过程。对整个实验结论的直观性同步加强。同时增强学生对专业兴趣。

新购置的光学计满足本科课堂实验教学，有利于学生更好地理解工程应用。整个操作过程简捷、高效，方便讲解、示范，便于操作指导。

二、货物清单及相应的详细技术规格要求（作为验收标准）

1、提供货物清单：共1台

2、技术规格、要求：

1.被测件最大测量长度不小于：200mm

2.直接测量范围：10 mm

3.最小显示值：0.1 μm

4.测量力：(2±0.2) N

5.示值变动性：0.1 μm

6.最大不准确度：±0.25 μm

7.读数方式：数字显示

8.最大测量误差：±(0.5+L/100) μm 　L是被测长度

仪器配置： 这部分是否需要罗列提供？

1.仪器主机        一台

2.可调带筋园台    一只

可调园平台      一只

3.带筋固定方台    一只

4.平面测帽 Ф2    一只

5.平面测帽 Ф8    一只

6.小球面测帽      一只

7.刃形测帽        一只

8.测量软件        一套

新购仪器通过光学专用软件，与电脑PC端相连。专用软件和仪器需具备以下功能或条件：

1、通过连接电脑，将仪器上的实测数据实时导入软件。记录测试所得参数，生成有关数据图。通过数据处理，将所测实际参数自动换算出平均值、最大值、最小值。

2、设备不仅适用于本科实验教学（包含课程设计、毕业生论文设计），也可用于本科创新大赛、研究生（包括博士生）自创自创课题、研究课题以及与企业合作共同开发等工程实际项目。故教学设备须具备与工程制造中所涉及的基本功能一致，如高精度测量中测量平台遇高温测试件不变形、测试时具有温（度）补（偿）能力。包括可向企业或第三方提供实测数据及测试资质。

3、本设备亦可作为发表高质量科技论文时，为实验设备提供辅助支撑。

4、仪器和专用软件须符合国家计量技术规范标准。

软件功能模块包括：

4.1 精密侧量系统

4.2塞尺检测系统

4.3 H型塞规校准

4.4光面塞规校准

4.5针规校准

5、每次测试，系统自动生成测试报告，并以文档形式保存。可供随时调用。

6、供应商需提供仪器配套专用软件著作权证书资质。

三、交货期及交货地点：

交付周期：从确认订单至上门安装、调试，不得超过15个工作日。

交付地点：上海海事大学物流工程学院（F区）445室 公差实验室

四、质保期、售后服务要求：

本次购置立式光学计，保修期与保质期要求不少于三年。保修期内，乙方每年上门维护、保养、维修。且免收服务费。

五、其他要求（如有要求请列出）：

1、培训服务要求

要求：对新购置立式光学计进行操作培训。

数显式洛氏硬度计技术要求

一、货物描述（描述采购标的需实现的功能或者目标，并作为验收标准）

要求新购数显式洛氏硬度计能够直观、清晰地读出数显屏幕显示的实测数据。测试数据指标面向工程实际。对实测硬度值之间进行各种工程制式换算、校核，满足本科课堂实验教学，有利于学生更好地理解工程应用。整个过程简捷、高效，方便讲解、示范，便于操作指导。

二、货物清单及相应的详细技术规格要求（作为验收标准）

1、提供货物清单：共1台

2、技术规格、要求：

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) |
| 总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 洛氏硬度标尺 | HRA、HRBW、HRC等 |
| 测试范围 | HRA:20-95 HRBW:20-100 HRC:20-80 HRD:40-77 HREW:70-100 HRFW:60-100 HRGW:30-94 HRHW:80-100HRKW:40-100HRL:100-120HRM:85-115HRR:114-125 |
| 保荷时间 | 0-99s |
| 硬度值分辨率 | 0.1HR |
| 试验力误差 | ＜1.0% |
| 数据输出 | LCD显示 |
| 触摸屏尺寸 | 8英寸 |
| 数据存储 | 可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口 另配移动硬盘盘2TB |
| 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
| 符合标准 | BSEN 6508， ISO 6508， ASTM E18， GB/T230 |
| 最大允许试件高度 | 200mm |
| 压头到机壁距离 | 160mm |

仪器配件

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
| 硬度块（HRC高低2块、HRB 1块） | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
| 砝码（A、B、C） | 各1个 | 万向调节脚 | 4只 |
| U盘 | 1个 | 防尘袋 | 1个 |
| 成像装置 | 一套 | 分析软件（含工作站） | 一套 |

仪器配件

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
| 硬度块（HRC高低2块、HRB 1块） | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
| 砝码（A、B、C） | 各1个 | 万向调节脚 | 4只 |
| U盘 | 1个 | 防尘袋 | 1个 |
| 成像装置 | 一套 | 分析软件（含工作站） | 一套 |

新购仪器需具备以下功能或条件：

1、每次测试，系统自动生成测试报告，并以文档形式保存。可供随时调用。

2、适用面广。设备不仅适用于本科实验教学（包含课程设计、毕业生论文设计），也可用于本科创新大赛、研究生（包括博士生）自创自创课题、研究课题以及与企业合作共同开发等工程实际项目。包括可向企业或第三方提供实测数据及测试资质。

3、可与电脑相连，作为发表高质量科技论文时，为实验设备提供辅助支撑。

三、交货期及交货地点：

交付周期：从确认订单至上门安装、调试，不得超过15个工作日。

交付地点：上海海事大学物流工程学院（F区）443室 热处理实验室

四、质保期、售后服务要求：

本次购置数显式洛氏硬度计，保修期与保质期要求不少于三年。保修期内，乙方每年上门维护、保养、维修。且免收服务费。

五、其他要求（如有要求请列出）：

1、培训服务要求

要求：对新购置数显式硬度计进行操作培训。