技术要求

设备名称：结构动态测试采集分析设备

数量：	动态测试采集卡16通道1台

系统主要技术指标如下：

一、动态测试采集卡技术要求：

1.可实现多通道并行同步高速长时间连续采样（多通道并行工作时，256kHz/通道）

2. 每通道独立电压放大器，24位A/D转换器，低通滤波器，抗混滤波器，消除通道间串扰影响，提高系统的抗干扰能力
3. 准确的采样速率：先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲，保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性

4、进口雷莫接插件：输入接插件采用了进口高性能雷莫头，大大提高了小信号输入的可靠性，操作也十分方便；

5、采集卡支持IEPE（ICP）压电式传感器，实现振动加速度、振动速度、振动位移的测试和分析

6、工作方式：

(1)数据采集器：单端直流输入、差分直流输入、交流输入、IEPE（ICP）适调输入；

(2)外接适调器 应变适调器，通道自动识别，输入灵敏度实现归一化数据

7满度值： ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V，分档切换；

8、可完成全桥、半桥、1／4桥（120Ω三线制）状态的应力应变的测试和分析；

9、配合桥式传感器，实现各种物理量的测试和分析

10、硬件设备可配合相应的软件系统，进行结构的模型分析、噪声测试等

二、其它要求：

1、随上述设备提供至少各2个加速度传感器与位移传感器供仪器培训与检查使用。

2、提供上述部件系统的安装、调试、培训等服务，以及对应采集分析软件的免费升级。

3、中标后需一周内供货。