技术要求

设备名称：光纤光栅测试系统

包括：

1）.便捷式光纤传感分析仪(包括信号采集与分析软件)

2）. 光纤加速度传感器 8只

3）. 光纤光栅温度计16只

4）. 光纤光栅焊接式应变计16只

一、技术参数：

1、便捷式光纤传感分析仪技术参数：

  - 通道数：16

  - 每通道最大测点数：25

  - 波长范围：1525nm-1565nm

  - 波长分辨率：0.1pm

  - 波长精度：±1pm

  - 同步采集频率： 100Hz

  - 工作温度范围：-10～+60℃

2、光纤光栅温度计技术参数：

量程	℃：	-55～120

分辨率：	℃	0.01

测温精度：	℃	±0.1℃

光栅中心波长：	nm	1525～1565

光栅反射率	-	≥90％

3、光纤光栅焊接式应变计技术参数：

量程：	με	± 1500

分辨率：	με	0.1

应变测量系数：	με/pm	1.513

光栅中心波长：	Nm	1525～1565

工作温度范围：	℃	－50～＋80

4、光纤加速度传感器技术参数：

量程：	±2g

分辨率：	0.1mg

频响范围：0～400Hz

工作温度范围：－40～＋80℃

二. 服务要求

1、提供正规技术维护：包含现场安装调试，软件故障48小时上门服务。

2、培训：到上海海事大学临港校区提供培训服务，至少2天。

3、质保期2年。