正庚烷感应相位分离测量重油沥青质分离指数扫描装置

1. 范围

1.1 本试验方法包括定量测量，既可在实验室测量也可现场测试。可实现在玻璃管中添加庚烷下利用相位分离法测量燃油沥青质，使用扫描装置测量分离指数。

1.2 本方法仅限于重油沥青质检测，ASTM规格的重油中适合这种检测方法的有D396标准的燃油规格等级4、5、6，D975标准的4-D以及D2880标准的3-GT、4-GT。从这类混合的重油中得到的石油馏分也适用于这种检测方法。

1.3 SI装置的数值被认为是标准值，该标准中无其他测量装置。

1.4 使用该方法时需考虑安全问题。

2. 参考标准

2.1 ASTM标准

D396 燃油规格

D975 柴油规格

D2880 透平燃油规格

D4057 石油及石油产品手工取样标准

D4177石油及石油产品自动取样标准

3. 术语

3.1 定义：

3.1.1 沥青质—石油中高分子物质，高碳氢比，并包含杂环原子。

3.1.1.1 讨论—沥青质在原油及重油中大量存在，不溶于烷烃，例如正庚烷、十六烷，但溶于芳香族溶剂，如苯、甲苯、1-甲基萘。

3.1.2 兼容性—原油或重油，以及两者之间的混合物在一定的比例范围内无明显分离现象。

3.1.2.1 讨论—不相溶的重油或原油混合后会出现絮状物或沉淀物。某些油品可能存在一定比例范围的可溶性，超过这个比例就会导致不溶。

3.1.3 凝絮—重油或原油中的沥青质形成可见胶状凝絮物，形成沉淀物或不沉淀。

3.1.4 解胶—将原油或重油中的沥青质分解，不形成凝絮物。

3.1.5 储备稳定性—沥青质不形成絮状物的能力。

3.1.5.1 讨论—油品低稳定性是指在外界干预下沥青质不发生凝絮（如加热），或与其他油品按一定比例混合时，两种油品稳定性高是指在任何比例下均不可能导致沥青质凝絮。

3.1.6 透光度—在给定一定波长入射光穿过一物质时的反射和吸收比例。

3.2 本标准的术语定义

3.2.1 重油—符合D7061标准的石油产品

3.2.2 分离指数—平均标准偏差，本标准中一百分数形式

3.2.2.1 讨论—分离指数用以评估油品的稳定性，分离指数高则表示油品的稳定性好，低则相反。

3.2.3 软件—用于自动计算分离指数

4 方法综述

4.1 用正庚烷稀释油品沥青质至相位分离，相位分离率由测试玻璃瓶从底部到顶部随时间的透光度决定，透光度平均标准偏差为分离指数。

4.2 根据附录A1要求首先将油品用甲苯稀释，2ml 的稀释油品与23ml的庚烷混合，将7ml的混合物放入玻璃管中，并插入扫描装置。

4.3 扫描光源必须垂直与玻璃管，每一扫描循环时间间隔为60s，总时间为15分钟内完成一次循环，扫描距离间隔为0.04mm，扫描1125个点位，长度范围45mm，即从底部10mm开始至55mm处结束。共计进行16次循环后结束试验。

5. 试验方法

5.1 本方法为石油产品稳定性测量的高速及灵敏方法。稳定性以分离指数衡量，当指数在0~5，油品被认为具有高的稳定性，沥青质不会凝絮；若指数在5~10，油品被认为稳定性较低，沥青质在油品储存、老化或加热过程凝絮倾向较大，当指数大于10时，油品稳定性极低，沥青质容易凝絮。

5.2 本方法适用于油厂及用户，用于测量油品的稳定性储备，因此本方法可用于炼厂调油时的质量控制，用户可以提前知晓收购油品的稳定性，用于使用和储存。

5.3 本方法可预测油品混合前的相容性，并可测量混合油的分离指数。

6 仪器

6.1 计算机及软件

6.2 扫描装置：本装置由读磁头，波长850nm的脉冲红外红外光源、光源对面的检测器用以检测装有样品的玻璃管的透光度、每0.04mm从下往上每隔60s扫描循环，共计扫描16个循环。如图1所示。每次扫描均被自动记录在计算机中，并根据10部分、附录A2及A3进行计算。

6.3 圆形小试管带有螺帽：试管容积15ml、外径16mm、内经12mm、长度140mm。

6.4 5ml或10ml的取液器。

6.5 带刻度量筒，25ml。

6.6 透明玻璃瓶及盖，容积250ml。

6.7 透明玻璃瓶及盖，容积50ml。

6.8碳氟树脂铸膜磁棒

6.9 磁力搅拌器

6.10 天平，精度0.01g。

7. 试剂及材料

7.1 化学纯试剂：所有试剂化学纯应超过95%。

7.2 庚烷。

7.3 甲苯。

8 取样及试样

8.1 油品应具有典型性，应尽量根据D4057及D4177取样。

8.2 在实验室测量时，取样千应尽量搅拌油品达到均匀，以保证取样的典型性。

8.3 若样品黏度较高，应加热到低粘度进行称重和混合，并保证试样均匀混合，以保证取样的典型性。

9 操作步骤

9.1 取样15g样品，在带盖的试瓶中（6.6）根据附录A1要求用甲苯稀释，并摇晃均匀。用磁棒将油品与甲苯溶解。在磁性搅拌器中搅拌1~3 h。

9.2 打开测量装置开关准备测量，根据附录A2及A3要求进行测量。

9.3 用量筒取23ml正庚烷放入玻璃管中（6.7），用移液管取2ml事前混合好的甲苯石油试样（9.1）加入到庚烷中，摇动试管6s。

9.4 用取液器将7ml的油品-甲苯-庚烷混合物及时放入试验试管中并将螺帽锁紧（6.3）。

9.5 在确保20~25°的环境温度下进行全部测量。

9.6 试验完成后用甲苯清洗试管并放入通风柜中晾干。

10. 计算结果

10.1 计算结果：

10.1.1 根据附录A2进行计算机计算或查表计算，或使用重油V1.0版本软件计算（根据附录A3）。

10.1.2 在试管10~55mm之间进行透光度分析，计算每分钟的平均透光度Xi。

10.1.3 计算16次扫描的总平均透光度Xt。

10.1.4 利用标准偏差方程计算分离指数

其中：Xi—每60s的平均透光度；

Xt—Xi的平均值；

n—测量次数（本方法为16次）。

10.2 结果

10.2.1 分离指数用于评价油在庚烷中分离的难易程度。油相分离是由于沥青质的絮凝和沉淀。随着沥青质的沉淀，样品的透光度增加。如果沉淀越快，透光度变化也越快，导致高的分离指数。高分离指数表明油的储存稳定性差，相反的低分离指数表明油的储存稳定性好。分离指数用透光度的百分数表示。

11.报告

11.1需要报告的信息

11.1.1甲苯稀释率（依据附录A1）

11.1.2样品分离指数标准差精确到0.1%。

12精度和误差

12.1精度—同样操作者和设备的情况下，所得到的可重复标准差列于下表：

| 平均分离指数/% | 标准差/% | 95%置信区域/% |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.02 | 0.01 |
| 6.9 | 0.6 | 0.4 |
| 17.0 | 0.4 | 0.3 |

12.1.1上述数据是对三种油（等级No.6）各10次测量的结果。甲苯稀释率为1:9。

12.2再现性—采用轮流实验和这种方法可以在5年内再次确定实验的再现性。

12.3误差—目前还没有关于油稳定性测试的可接受的参考资料（本文用分离指数来评价）也不能确定误差。

13关键词

兼容性；重油；相分离；分离指数；储存稳定性；透光度。