


多功能综合试验台
比选文件


项目编号：HFBX2026073







采购人：上海海事大学
二〇二六年八月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026073；
项目名称：多功能综合试验台；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币18万元；
采购需求：本项目拟为船舶实验室购置1套多功能综合试验台 ，用于船用电气箱、船载电气控制设备开展海浪环境模拟试验。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号商船学院。
交付时间：合同签订后7日内完成综合试验台的安装、调试，满足科研项目要求。
质保时间：提供不少于1年的免费质保服务。
付款方式：项目验收合格后的10个工作日内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _GoBack]截止时间：2026年8月18日（周二）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707、13764131075
技术信息：陈老师021-38282000、15026800436


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目为船舶实验室购置多功能综合试验台 1 套，用于船用电气箱、船载电气控制设备开展海浪环境模拟试验，依据GB/T 2423.58—2008/IEC 60068-2-80:2005电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fi:振动 混合模式 GB/T 2423.56--2023/IEC 60068-2-64:2019环境试验第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则、GD019‑2024《电气电子产品型式认可试验指南》、IEC 60945、GB/T13607 等船用设备摇摆试验相关要求，在实验室条件复现船舶在海浪中的横摇、纵摇、艏摇、横荡、纵荡、垂荡六维耦合运动。
传统实海试验受海况、天气、海试周期制约，试验工况不可重复、试验成本高。本设备采购后，可在陆地实验室完成船用电气箱动态摇摆模拟测试，考核电气箱在不同等级海况下结构完整性、接线紧固性、电气功能稳定性，验证设备有无误动作、接线松动、绝缘失效、性能漂移等故障，满足船级社型式试验相关验证需求，支撑船用电气设备研发、型式验证、可靠性检测工作。
本设备为实验室专用测试装备，放置于船舶实验室室内场地，供货范围包含机械本体、伺服驱动系统、运动控制软件、海浪仿真模块、安全防护系统、安装调试、培训及质保服务。

二、技术要求
	型号
	定制

	1
	六轴平台
	载荷重量
	500KG

	2
	
	供电电压
	220V/380V

	3
	
	功能
	具有俯仰、横滚、偏航、纵向平移、侧向平移、垂直位移6个功能。

	4
	
	
	

	5
	
	软件部分
	需要满足载入海浪谱以及指定要求。

	6
	
	安装位置
	频率（Hz)
	振幅（mm）
	加速度（m/s²）

	7
	
	一般震动条件
	2 ～13.2
	±1
	/

	8
	
	
	13.2
	/
	0.7

	9
	
	运动参数

	10
	
	姿态
	位移/角度
	速度
	加速度

	11
	
	俯仰
	±30°
	50°/s
	150°/S²

	12
	
	滚转
	±30°
	50°/s
	150°/S²

	13
	
	偏航
	±30°
	50°/s
	150°/S²

	14
	
	Z垂直升降
	±200mm
	300mm/s
	0.7G


1.具备完整六自由度运动输出，可独立或耦合输出横摇、纵摇、艏摇，横荡、纵荡、垂荡，支持单自由度正弦摇摆、多自由度复合摇摆、不规则海浪随机运动模拟，满足船级社摇摆试验、倾斜试验工况要求。
2.可设置不同海况等级，生成不规则海浪运动轨迹；支持导入实船海浪谱数据复现真实船舶海上的姿态。
3.支持规则正弦摇摆试验，可设置摇摆角度、周期、试验时长，可长时间连续运行，适配船用电气箱耐久性摇摆测试。
4.在机械行程约束下实现海浪运动模拟，防止超程损坏设备；具备零位标定、位置锁定、单轴手动调试、运动轨迹回放功能。
5.开放数据接口（SDK/API），可对外输出平台实时姿态、位移、时间戳数据，便于对接外部数据采集系统，同步记录被测电气箱试验过程数据，便于出具试验报告。
6.具备完善安全联锁：电子软限位、机械硬限位、伺服过载保护、断电抱闸、急停，可选 UPS 断电保护，保障长时间无人值守试验安全要求。
7.整体平台设计美观合理，上下台面选用铝板，采用一体化设计现场安装调试以及运输。
8.台面预留工装安装接口，方便安装固定不同规格船用电气箱，便于试样装夹。
三、其他要求
1.报价供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
2.报价供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修排除故障，如需更换故障配件(质保期内或质保期外)的，零配件供应最长不得超过2周。还需提供完善的售后维修保障，定期巡检，每年不少于一次。
3.履约验收：采购人使用人员为验收主体，按照技术要求对设备进行验收。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026073                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
