第一部分 高性能涡流探伤检测仪系统

技术参数

- 型号： NORTEC 600

- 数量：1套

- 品牌：奥林巴斯

- 产品描述

Olympus袖珍便携、坚固耐用的新型NORTEC 600仪器中汇集了高性能数字电路和涡流探伤方面的最先进技术。NORTEC 600带有清晰明快的5.7英寸VGA显示屏，并具有真正的全屏模式，在任何光线条件下都可以呈现可见度极高、对比效果极佳的涡流信号。

NORTEC 600重新设计的界面借用了前代NORTEC产品直观的、利用旋钮操作的浏览方式，并将这种方式与其它广受欢迎的Olympus仪器所使用的简洁菜单结构和高效率的快捷键方式结合在一起。NORTEC 600有4种用途广泛的型号，具有大量的创新型功能，其中包含应用选择菜单、多合一显示、实时读数，以及冻结模式下的信号校准，从而可以保证任何水平的操作人员都能迅速、轻松地完成检测。

NORTEC 600仪器的机壳已经过实地验证，非常坚固耐用，可以在条件恶劣的野外环境中正常操作。由于NORTEC 600的机壳具有抵御极端恶劣天气的耐用性能，因此可以保证用户顺利完成任何涡流检测工作。

NORTEC 600仅重1.6公斤，且装有由厂家安装的手腕带。手腕带有助于操作人员直接使用拇指控制按键，从而为操作人员提供了手持式仪器真正的多功能特性。

- 主要特性：

设计符合IP66要求

符合EN-15548标准

长时电池操作时间（长达10小时）

5.7英寸明亮的VGA显示屏

所有显示模式下的全屏选项

用于旋转扫查器模式的经过改进的滤波器

带有预置的应用选项的直观的界面

所有设置配置页

10 Hz到12 MHz的宽泛的频率范围

自动内部平衡（BNC接口）

最多有两个实时读数

真正的自动混合功能

存储容量高达500个文件（程序和数据）

机载文件预览

- 主要技术参数

| 外壳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 （宽 x 高 x 厚） |  | 236 mm × 167 mm × 70 mm |  |
| 重量 |  | 1.7公斤，包括锂离子电池。 |  |
| 标准或指令 |  | EN-15548、CE、WEEE、FCC（美国）、 ICES（加拿大）、RoHS（中国）、 RCM（澳大利亚和新西兰）。 |  |
| 电源要求 |  | AC主电源：100 VAC ～ 120 VAC、200 VAC ～ 240 VAC，50 Hz ～ 60 Hz。 |  |
| 输入与输出 |  | 1个USB 2.0外围设备端口、1个标准VGA模拟输出端口、1个带有6个模拟输出的15针I/O端口（公口）、3个报警输出。 |  |
| 环境条件 |  |  |  |
| 工作温度 |  | –10 °C ～ 50 °C |  |
| 存放温度 |  | 0°C ～ 50°C（带电池）； -20°C ～ 70°C（不带电池） |  |
| IP评级 |  | 设计符合IP66标准的要求。 |  |
| 电池 |  |  |  |
| 电池类型 |  | 单个锂离子充电电池或 可选AA型碱性电池（可装8个电池的电池盒） |  |
| 电池供电时间 |  | 标准操作，10个小时； 使用旋转扫查器的操作，6到8小时。 |  |
| 显示 |  |  |  |
| 显示屏尺寸 （宽 x 高，对角线） |  | 117.4 mm × 88.7 mm, 146.3 mm |  |
| 显示器类型 |  | 全VGA（640 x 480像素）彩色透反LCD（液晶显示）。 |  |
| 屏幕模式 |  | 正常或全屏，8个彩色荧屏设置。 |  |
| 栅格和显示工具 |  | 5种栅格选项；十字准线（仅单轨迹显示）。 |  |
| 连接与存储性能 |  |  |  |
| PC机软件 |  | NORTEC PC软件，包含在基本NORTEC 600套装中。用户可以在NORTEC PC软件中查看保存的文件，还可以通过软件打印报告。 |  |
| 数据存储 |  | 500个文件，带有可由用户选择的机载预览功能。 |  |
| 界面 |  |  |  |
| 语言 |  | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、汉语、俄语、葡萄牙语、波兰语、荷兰语、捷克语、匈牙利语、瑞典语和挪威语。 |  |
| 应用 |  | 应用选择菜单，有助于用户进行快速方便的配置。自动提离键。操作灵活的双手控制。 |  |
| 实时读数 |  | 最多可以选择2个表现测量信号特点的实时读数 （可在5种波幅测量读数和1种相位角测量读数中选择）。 |  |
| 涡流技术规格（所有NORTEC型号） |  |  |
| 探头类型 | 绝对和差分探头，桥式或反射式配置。仪器不仅与NORTEC PowerLink探头完全兼容，还与其它主要探头和附件供应商的产品兼容。 |  |
| 探头连接器 | 16针LEMO和BNC连接器，在使用BNC接口时， 具有内置自动平衡功能（绝对探头）。 |  |
| 频率范围 | 10 Hz ～ 12 MHz |  |
| 增益 | 0 dB ～ 100 dB，增量为0.1或1 dB。 |  |
| 旋转 | 0° ～ 359.9°，增量为0.1°或1°。 |  |
| 扫频 | 每个分区在0.005 s到10 s之间可变。 （细栅格模式下总共有13.3个分区）。 |  |
| 滤波器 | 低通：10 Hz ～ 2000 Hz，以及宽带。 高通：关闭，或5 Hz ～ 1000 Hz，用户可以选择持续显示“数字6”或“数字8”形状的滤波器类型。 持续平衡（低频高通滤波器）：0.2 Hz、 0.5 Hz、1.0 Hz。 |  |
| 探头驱动 | 低、中、高（2 V、5 V、8 V）。 |  |
| 显示清除、余辉保留 | 显示清除（0.1秒到60秒）， 余辉保留（0.1秒到10秒） |  |
| 可用报警类型 | 3个模拟报警。 可以选择以下项目：框形（长方框）、极性（圆形）、扇形（饼形）、扫频（时基）、电导性和涂层厚度。 |  |
| 电导性（NORTEC 600C、NORTEC 600S和NORTEC 600D） |  |  |
| 频率 | 60 kHz或480 kHz |  |
| 数字电导率技术规格 | 数字电导率显示范围，从0.9%到110% IACS， 或从0.5到64 MS/m。精确度，在0.9%到62% IACS范围内误差为±0.5% IACS，在62%以上时，误差为±1.0%。符合或超过BAC 5651技术规格的要求。精确度取决于探头频率，校准范围和涂层厚度。 |  |
| 非导电性涂层厚度 | 非导电性涂层的额定精确度：涂层厚度在0毫米到0.254毫米范围内时，误差为±0.025毫米，在0.254毫米到0.64毫米时，为±0.50毫米。 精确度取决于电导率范围、探头频率和校准范围。 |  |
| 扫查器（NORTEC 600S和NORTEC 600D） |  |  |
| 扫查器兼容性 | 可与Olympus扫查器（MiniMite、SpitFire、 RA-2000和PS-5），以及其它主要供应商的扫查器一起使用，扫查器转速为120 RPM到3000 RPM。 |  |
| 双频（NORTEC 600D） |  |  |
| 频率调整（双频模式） | 两个完全独立的频率，可在同一次触发下同时操作。 |  |
| 混合选项 | F1 - F2、F1 + F2，以及自动真实混合。 |  |

- 基本配置：

主  机                        1台

标配探头                                   1支

PowerLink探头线缆                               1套

带电源线的DC适配器                             1套

67 Wh锂离子电池                                 1套

AA电池盒                                        1套

USB 通讯线缆                                    1套

MicroSD存储卡和适配器                           1套

NORTEC PC软件和存有产品手册的光盘               1套

其它随机文件                        1套

仪器箱                            1个

- 其他要求

- 乙方在将调试设备提交甲方的同时，向甲方提供仪器的操作使用说明书、合格证等相关资料，同时需提供甲方认可的第三方检定证明

- 售后服务：该产品保修期为12个月，并实行终身维修。

- 设备如出现故障，在保修期内，乙方需在一个工作日内无偿维修解决；超保修期需在两个工作日内到场维修解决。

第二部分 专用拉力计订制装置

技术参数

- 型号：ZY-10(KN)及定制工装

- 数量：1套

- 品牌：国产

- 产品描述

用于采矿、国防、交通运输、海洋工程等各种业。手动油泵，是将手动机械能转换为液压能的一种小型液压泵站，在使用配套油缸及专用工具的情况下进行各种作业检测等。

拉力计分手动油泵，配套空心油缸两部分，并用高压橡胶管连接而成。在手动泵体内有高低压两路及相应的阀，故在轻负荷时，大量的低压油与少量的高压油同时进入油缸，使活塞迅速上升，重负荷时，低压油自动卸荷排回油箱，以减轻压杆所需作用力，降低劳动强度。由于手动油泵和空心油缸是分离的，所以油缸在使用时，不论直立横卧式倒置均可使用。被测螺杆所受的拉力可先在压力表上直读出指示数（MPa），并在换算表中查出相应的承受拉力(吨)。如使用的是数显峰值表直读显示值即可，使用数显峰值表详读使用说明书

- 主要技术参数

| 压力 | 高压 | Mpa | 63 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低压 |  | 1 |
| 流量 | 高压 | M1/次 | 2.3 |
|  | 低压 |  | 12.5 |
| 最大手摇（约） | N | 500 |  |
| 油泵重量 | KG | 9 |  |
| 油缸重量 | KG | 5 |  |
| 额定拉力（T） | 吨 | 10 |  |
| 公称油压 | kgf/cm2 | 600 |  |
| 活塞最大行程 | MM | 60 |  |
| 中心空内径(MM) | MM | 27 |  |
| 特制工装 | 拉杆、专用夹具、转换接头、固定工装件、专用卡盘 |  |  |

- 基本配置：

液压缸                          1台

手动泵                                     1支

定制工装                                        1套

压力表等配件                                    1套

随机文件                            1套

仪器箱                            1个

- 其他要求

- 乙方在将调试设备提交甲方的同时，向甲方提供仪器的操作使用说明书、合格证等相关资料。

- 售后服务：该产品保修期为12个月，并实行终身维修。

- 设备如出现故障，在保修期内，乙方需在一个工作日内无偿维修解决；超保修期需在两个工作日内到场维修解决。