船用烟气测量预处理设备

（用于船用发动机尾气检测）

此设备包含一套用于发动机烟气预处理的处理设备，要求至少包含以下功能：

- 脱水器

说明：

主要用于脱除采样气体中的水分。通过自然冷却方式，将采样气体中的水蒸汽冷凝从下部排出，同时气体因为密度小从上部经过滤后排出，从而达到汽水分离的目的。

要求：

- 气体采样通过量达到0.5L/min以上，实现汽水快速分离

- 排水管壁光滑，保证冷凝水滴迅速排出，避免易溶于水的成分发生溶解损失

- 小巧、方便，便于携带；无需用电，便于操作

- 空气滤芯

说明：用于过滤空气中的杂质

要求：

- 过滤芯小于1μm

- 更换方便，体积小

- 过滤材质采用非金属材料，需耐腐蚀，防吸附

- 涤气器

说明：用于去除空气中的杂质以及酸性物质

要求：

  - 具有过滤功能，小于1μm

  - 可以去除空气中的NO2、SO2等酸性物质，能力不小于0.5L/min

  - 快插式设计，更换方便

  - 保证无有害物质产生和挥发

- 烟气冷却器

说明：

预处理系统应采用的是半导体冷却除湿原理，并根据测量需要配置流量调节针阀、排水蠕动泵、采样泵等功能。系统可以有两路样气输出，采样泵总流量可通过针阀调节，根据仪器需要，多余的部分可以自动溢流，并且就有前端采样堵塞保护功能。

要求：

控制精度：±0.2℃

环境温度：0℃-40℃                  环境湿度：＜85%RH

样气输入温度：＜80℃                 样气流量：＜180L/h

样气输出露点：4℃                   样气接口尺寸：Φ6

排水接口尺寸：Φ6                   密封材质：聚四氟乙烯

防护等级：IP20                      仪器重量＜15kg

功    率： ＜400W                   绝缘电阻： ＞40MΩ

绝缘强度： ＞1500V                  预热时间： ＜15min

电气接口：PDU插座

- 烟气取样探头

说明：

加热温度191度，温度可调，需要内置不大于2µm的不锈钢进口过滤芯；

要求：

控制精度：±2℃                       滤芯材质：为不锈钢，对被测成分无吸附

环境温度：0℃-40℃                    环境湿度：＜85%RH

样气接口尺寸：Φ6或Φ8               接口方式：标准螺纹卡套式密封

密封材质：聚四氟乙烯                  防护等级：IP20

功    率： ＜450W                     工作电压：AC220V±10﹪

绝缘强度： ＞1500V                    绝缘电阻： ＞40MΩ

电气接口：PDU插座                    预热时间： ＜15min

- 烟气伴热管

说明：

通过伴热管连接预处理器及分析仪，保证高温伴热条件下无冷凝样品传输，防止被测成分发生吸附以及溶解损失。

要求：

  - 伴热管内含2根聚四氟乙烯采样管，规格为φ6mm*1mm，

  - 串联式电热带，功率不大于70W/m，

  - 供电方式：220V，加热温度191度，

  - 外护套尼龙波纹管，伴热管外径42mm。