


多模态眼动采集系统
比选文件


项目编号：HFBX2026115







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026115；
项目名称：多模态眼动采集系统；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币15万元；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]采购需求：本项目拟购置一套多模态眼动采集系统，由屏幕式眼动采集仪、配套数据分析软件、安装设置工具及开发接口组成，用于采集人员在船舶操纵作业过程中的视觉注意、眼动等生理行为数据，依托配套分析软件挖掘数据变化规律，支撑开展操作人员在人机交互界面下的认知负荷相关研究。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付时间：合同签订后20天内交付并完成安装调试工作。
质保期限：全部硬件自验收合格之日起免费质保不少于2年。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月6日（周五）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：李老师021-38282900


第二章 采购需求
一、项目概况
系统由屏幕式眼动采集仪、配套数据分析软件、安装设置工具及开发接口组成，用于采集人员在船舶操纵作业过程中的视觉注意、眼动等生理行为数据，依托配套分析软件挖掘数据变化规律，支撑开展操作人员在人机交互界面下的认知负荷相关研究。报价包含货物、软件授权、附件、运输保险、安装调试、培训、质保、税费及完成本项目所需的全部费用，不得另行收取必需功能或接口费用。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	主要规格

	1
	多模态眼动采集系统
	 国产
	套
	1
	采用非接触式视频双眼眼动追踪技术；由屏幕式眼动采集仪、配套数据分析软件、安装设置工具及开发接口组成



三、技术要求
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否需要
证明材料

	1
	数据采集技术
	可进行双眼追踪，并测量视线及瞳孔直径，支持暗瞳和明瞳照明模式。
	是

	2
	采样率
	最高采样率不低于60 Hz。
	是

	3
	准确度
	视线准确度不大于0.45°。
	是

	4
	精确度
	精确度不大于0.3° RMS。
	是

	5
	数据恢复能力
	在本系统 60Hz 采样率条件下，眨眼恢复时间不大于1帧；视线数据恢复时间不大于60 ms。
	是

	6
	数据样本输出
	至少输出时间戳、视线起点、视线位置、瞳孔直径数据，并支持可视化分析。
	是

	7
	头动范围
	距眼动仪65～80 cm时，宽×高不小于30 cm×30 cm
	是

	8
	操作距离
	设备有效操作距离应至少覆盖50～90 cm，可满足常见屏幕式眼动实验的被试坐姿和安装需求。
	是

	9
	显示设备及安装
	支持的最大显示屏尺寸不小于27英寸，支持三脚架安装，可用于更大显示设备或真实物体表面的追踪研究。
	否

	10
	系统兼容性
	眼动仪及开发接口兼容Windows、macOS和Linux；配套实验软件可在采购人现有主流64位Windows计算机上安装运行。
	是

	11
	校准与被试适应性
	支持单眼或双眼校准及校准结果反馈；能够适应佩戴常见视力矫正镜片的被试，并提供设备连接、双眼识别或跟踪状态查看功能。
	否

	12
	软件授权及完整流程
	提供1套永久使用授权，包含数据采集、数据分析、数据导出和开发等完整功能，可完成屏幕式眼动研究基本流程；软件应与所供眼动仪兼容。
	是

	13
	回放与可视化
	支持实验数据回放，并可生成热区图、注视轨迹图或其他等效的可视化分析结果。
	是

	14
	兴趣区及指标分析
	支持实验前基于刺激材料指定AOI，实验结束自动生成多被试的AOI统计报告，支持Draw AOI功能，可以绘制任意形状的AOI，支持锚点编辑，支持Pick AOI功能，可自动识别网页原型的组件ID，支持添加AOI矩阵与模板功能：建议≤10*10矩阵，用于自动分析AOI交互轨迹规律；支持AOI模板功能，可以跨材料复用。
	是

	15
	数据导出
	支持导出原始眼动数据、处理后数据或分析指标，导出文件可被Excel、R、Python、MATLAB、SPSS等常用工具中的至少一种读取和进一步分析。
	否

	16
	开发接口与扩展
	提供与设备兼容的软件开发接口及使用文档，可获取实时或录制的眼动数据，用于自定义应用开发、实验控制及后续多模态数据研究；满足本项目使用所需的开发接口不另行收费。
	是

	17
	数据存储与项目备份
	实验项目和研究数据可保存在本地计算机，支持项目备份与恢复；正常采集、分析和导出功能不依赖持续联网或强制上传研究数据。
	否

	18
	刺激切换方式
	支持时间、鼠标、键盘组合模式、以及API事件（眼控、语音等）切换。
	是



四、其他要求
1.产品应符合国家现行有效的电气安全、电磁兼容、环保及软件正版化要求，主要包括GB 4943.1—2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》、GB/T 9254.1—2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2—2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》等；如标准更新，以交货时现行有效版本为准。
2.供应商应提供设备安装调试、软件授权开通、操作培训和技术支持；质保期内提供硬件维修或更换、软件故障修复及免费维护升级，并保证连接线、安装件等必要附件和备件的持续供应。
3.全部硬件自验收合格之日起免费质保不少于2年；配套软件为永久使用授权，自验收合格之日起提供免费维护、故障修复和同版本升级服务不少于2年。质保和维护期内免收人工、差旅、零部件及软件服务费用。
4.采用原厂或适合长途运输、防潮、防震的包装，包装标识清晰。供应商负责运输、装卸、保险及送达指定地点前的全部费用和风险；设备到货时应为全新、未使用的原厂合格产品，包装及附件完整。
5.提供电话、邮件或在线技术支持，服务请求2小时内响应、24小时内提出处理方案；远程无法解决且需现场处理的，48小时内到场。一般故障应在5个工作日内排除，无法按期恢复的应提供不低于原设备性能的备用设备或更换方案。质保期满后继续提供有偿维修、备件和软件升级服务，并事先报价。
6.提供不少于2次培训（至少1次现场培训），累计不少于4小时，内容覆盖设备安装与校准、实验设计、数据采集、AOI分析、数据导出、日常维护及常见故障处理；提供中文操作手册或中文培训资料、软件使用文档和培训课件，并配合采购人完成首个示例实验。
7.采购人按学校相关规定组织验收小组，在供应商完成供货、安装、授权开通及培训后3个工作日内验收。按合同、响应文件和采购需求逐项核对品牌型号、数量、序列号、授权证明、附件及证明材料；现场完成设备连接、被试校准、不少于60 Hz采样记录、数据回放、热区图/注视轨迹图、AOI指标和原始数据导出等测试，并连续试运行不少于2小时。所有核心指标满足要求、功能测试正常、资料齐全且培训完成后视为验收合格；准确度、精确度等指标以制造商公开技术资料或第三方检测报告核验。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026115                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                         联系人：
[bookmark: _GoBack]电子邮箱：                                         公司地址：
电话：                                             联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
