分布式光纤传感模块化产品采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026108

采购人：上海海事大学

二〇二六年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026108；

项目名称：分布式光纤传感模块化产品采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币29万元；

采购需求：本项目拟采购包含两套独立的光缆在线监测系统核心感知单元，主要服务于海洋能源设施检测、海洋信息探测等方向的科学研究。本项目采购光纤声波传感（DAS）模块1台、布里渊光时域反射分析仪（BOTDR）模块1台。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学临港校区。

交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试工作。

质保期限：质保期 2 年，自项目验收合格之日起计算。

付款方式：货到经甲方验收合格后的30天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年11月2日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：陈老师021-38284608

第二章 采购需求

一、产品概述

本次采购包含两套独立的光缆在线监测系统核心感知单元，主要服务于海洋能源设施检测、海洋信息探测等方向的科学研究。本项目采购光纤声波传感（DAS）模块1台、布里渊光时域反射分析仪（BOTDR）模块1台。两台设备均为独立封装的一体化处理单元，内部高度集成光源发射、调制驱动、信号增益放大、数据采集与实时运算等功能；DAS模块用于动态振动监测，BOTDR模块用于静态应变、温度测量，二者分工独立，可配合开展光纤传感联合观测试验。

二、产品标的

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤声波传感DAS模块 | 国产 | 台 | 1 |
| 2 | 布里渊光时域反射分析仪BOTDR模块 | 国产 | 台 | 1 |

三、技术要求

1.功能要求

光纤声波传感（DAS）模块（1台）：基于瑞利散射与相干探测原理，利用现场既有通信光纤作为分布式感知媒介，通过对背向散射信号的连续采集与实时解算，实现对线路沿线振动、声波等动态信号的实时监测与定位。

布里渊光时域反射分析仪（BOTDR）模块（1台）：基于布里渊散射效应，专注于光纤链路的静态物理量测量，可实时输出沿光纤距离分布的应变与温度曲线数据，用于链路形变感知与链路衰耗诊断。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

（1）供应商需提供包括设备控制、数据（包括DAS原始差分解调数据、光时域反射数据等；BOTDR原始扫频数据、光时域反射数据等）输出接口文档和实例程序等材料。

（2）所有硬件产品提供2年免费质保服务，质保服务期内，供应商需提供免费维修服务并配合采购人进行二次开发。

4.各项指标要求

分布式光纤声波传感DAS模块技术指标

| 编号 | 技术参数名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作波长 | 1550nm |
| 2 | 测试距离 | 最大测试距离≥70km |
| 3 | 采样分辨率 | ≤0.8m |
| 4 | 空间分辨率 | 10~50m |
| 5 | 振动灵敏度 | ≤10pε/√Hz@10km |
| 6 | OTDR损耗测量 | 具备 |
| 7 | 通信接口 | 100/1000BASE-TEthernet |
| 8 | 控制/通信协议 | 基于TCP/IP或UDP，向用户开放 |
| 9 | 通道数 | 并行双通道同步采集 |
| 10 | 多通道支持 | 支持通过硬件接口直接控制光开关 |

布里渊光时域反射仪BOTDR模块技术指标

| 编号 | 技术参数名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作波长 | 1550nm |
| 2 | 测试距离 | 最大测试距离≥70km |
| 3 | 采样分辨率 | ≤0.4m |
| 4 | 空间分辨率 | 优于：3m@20km，7m@50km，20m@70km |
| 5 | 温度测量精度 | ±1℃ |
| 6 | 应变测量精度 | ±20με |
| 7 | OTDR损耗测量 | 具备 |
| 8 | 温度/应变测量时间 | 1min~20min 典型值：≤3min@50kM |
| 9 | 数据输出 | 支持原始扫频数据输出 |
| 10 | 通信接口 | 100/1000BASE-TEthernet |
| 11 | 控制/通信协议 | 基于TCP/IP或UDP，向用户开放 |
| 12 | 通道数 | 1通道 |
| 13 | 多通道支持 | 支持通过硬件接口直接控制光开关 |

四、其他要求

1.质保期内免费维修，电话报修后2个工作日内上门服务。质保期满后，持续提供维修及技术支持服务，仅收取合理成本费用。质保期内，供应商需配合采购人进行二次开发。

2.培训要求：组织使用人员培训至少一次。

3.履约验收：由使用部门及归口管理部门在设备安装调试完成、具备验收条件之日起两周内组织验收，验收内容包含查阅设备随机资料、现场功能及技术指标测试；验收优先以本采购文件技术指标要求为准，《电力光纤传感器通用规范》DL/T 1989-2018 作为参考依据。满足采购文件全部技术指标要求即为验收合格。验收不合格的，中标人应在约定时限内免费整改、换货；经整改换货后仍不能满足采购文件指标要求的，采购人有权作退货处理。若因中标人原因导致不满足验收条件，验收期限顺延，相关责任由中标人承担。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。业绩内容中需体现DAS、分布式光纤声波传感探测、BOTDR、布里渊光时域探测等与本次采购分布式光纤传感模块化产品相关的内容，并提供相关业绩的合同复印件及发票扫描件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。技术响需提供第三方机构检测报告或加盖公章的白皮书、官网截图等证明，并承诺可按照验收要求在招标方组织的验收会上进行现场功能及技术指标测试和复现。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺、工器具配置、人员配置等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026108

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、产品资料（产品参数及性能）

3、实施计划

4、售后方案

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料