超低温制冷系统
超低温制冷系统为实验室已有的摩擦磨损试验机提供低温环境。

1.  制冷机应采用单机自动复叠式制冷原理。
2.       制冷机所提供载冷剂进入换热器最低温度为：-150℃；
3.       制冷量为：20KW（-140℃）；
4.       电源230V  50HZ  120A；
*5.       制冷机组降温速度：从常温降到-120℃时间不得多于1小时；
6.       机组控温范围应为：常温至-125℃，控温精度应不超过±1 ℃；
7.       机组冷却采用室外风冷系统；
8.       制冷剂应使用环保型混合工质制冷剂（应具有自主知识产权），载冷剂管道及储罐(承压6bar)，载冷液30L；
9.       载冷剂为：凝固点在-150℃以下，确保载冷剂在超低温条件下液态形式存在，避免粘度系数过高造成低温泵过载；
10.    载冷剂循环泵：扬程10米，100L/min，1.5kw；
11.    载冷剂流量计：承压1Mpa，流量100 L/h~600L/h，温度-160℃，精度±0.5%fs。
*12.通过TriboScript软件编程控制温度，温度可维持在一个设定的温度，也可逐步增加或降低，甚至可循环执行一系列步骤。
13.机组保护装置：压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护，超温保护，流量保护，相序/缺相保护，排气过热保护，吸气压力过低保护，冷却水断水和载冷剂断液保护等；
*14.兼容能力：要求该设备能与Bruker多功能摩擦磨损试验机联用。
