防爆型港区船舶大气排放分析仪采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026010

采购人：上海海事大学

二〇二六年三月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026010；

项目名称：防爆型港区船舶大气排放分析仪采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币24万元；

采购需求：本项目规划区域船舶排放监测系统，主要通过与关键区域设置防爆型港区船舶大气排放分析仪，用于监测区域船舶排放的自动在线监测，加强港口生态环境监测网络建设，精确分析船舶燃油硫含量，船舶排放因子以及码头船舶排放清单，提高精准化管理水平。因此，需要采购防爆型港区船舶大气排放分析仪进行原型整机系统开发。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签订后30天内交付。

付款方式：合同内全部产品到货，经甲方验收合格后的一个月内，甲方应向乙方一次性支付全部合同款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年3月20日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：潘老师021-38282867

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆型港区船舶大气排放分析仪 | 台 | 1 | 防爆等级 ExdⅡBT6，监测 SO₂/CO₂/NOₓ/PM2.5/PM10 及气象五参数，泵吸式采样，全网通，支持户外大屏显示，具备硫含量分析等功能，提供代码支持二次开发。 | 30天 |

二、技术要求

1.功能要求

本设备为港区船舶大气排放监测专用防爆型分析仪，服务于港口绿色航运建设及“双碳”目标达成，实现船舶排放控制区关键水域排放自动在线监测。设备可一体化采集船舶尾气多污染物及气象五参数数据，完成数据实时处理、精准传输与稳定存储，支持多端远程访问、控制及协议适配，能自动分析船舶排放因子，形成船舶排放相关数据支撑，同时满足港口爆炸危险环境的安全运行要求，助力港口生态环境监测网络完善与船舶排放精准化管理。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

(1)、JT/T1360—2020《船舶大气污染物排放监测通用要求》：行业核心标准，2021年4月1日实施，适用于中国管辖水域内海船大气硫排放现场监测，明确监测方法和技术要求。

(2)、《内河船舶尾气在线监测装置应用规范》（T/CIN018—2023）：中国航海学会团体标准，2024年1月30日实施，规范内河船舶尾气在线监测装置应用。

(3)、GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

(4)、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

(5)、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

运营维护：质保期内供方提供全周期运维服务，包含定期巡检、故障快速响应及现场维修，保障设备全年稳定运行；升级更新：免费提供固件/软件迭代升级，配合用户协议、平台调整完成系统优化；备品备件：5年内按需提供原厂正品备件，建立备件库存，确保应急更换时效，提供备件优惠采购渠道。

4.各项指标要求

| 序号 | 指标名称 | 是否核心指标 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体传感器类型及精度 | 是 | (1) SO2：原理：电化学方法；测量范围：0 - 2 PPM；精度：±4% FS； (2) CO2：原理：NDIR方法；测量范围：0 - 5000 PPM；精度： ±2%FS； (3) NO/NO2/NOX：原理：电化学方法；测量范围：0 - 2 PPM；精度： ±4%FS； (4)能提供第三方检测报告的优先 | 是 |
| 2 | 气象五参数传感器防爆等级 | 是 | (1)防爆等级：Exd Ⅱ BT6及以上； (2)防护等级：IP65及以上 (3)能提供第三方检测报告的优先 | 是 |
| 3 | 气象五参数传感器类型及精度 | 否 | (1)大气温度：原理： NTC；测量范围： -50℃ —+80℃；精度± 0.3℃； (2)相对湿度：原理： 电容式；测量范围： 0～100% RH；精度：± 8% RH (3)风向：测量范围：0~360°；精度：≤±2°； 风速：测量范围：0~45m/s；精度：≤±(0.2+0.03V)m/s； (4)气压：原理： MEMS传感器－电容式；测量范围： 10～1300hPa；精度： ±1.0hPa | 否 |
| 3 | 颗粒物传感器精度 | 否 | (1) PM2.5：原理：激光散射法；测量范围：0-1.0mg/m3；精度： ±15% FS； (2) PM10：原理：激光散射法；测量范围：0-1.0mg/m3；精度： ±15% FS； | 否 |
| 5 | 主机尺寸、重量及防护要求 | 否 | （1）主机尺寸：小于450 * 550 * 200mm (2)重量：小于17.5Kg (1)防爆等级：Exd Ⅱ BT6及以上） ； (2)防护等级：IP65及以上 (3)能提供第三方检测报告的优先 | 否 |
| 6 | 设备电气功能 | 否 | (1)电源：供电室220V/AC供电，具备电源隔离保护。 (2)数据采集处理单元：数据输出时间间隔可按照用户要求进行设置，最小时间间隔为1秒。 (3)无线通讯模块：2/3/4G全网通，按照用户数据协议要求将监测数据发送至用户服务器端。 (4)外置空气前处理装置，可有效过滤粉尘和水汽等； (5)壳体具有温度自调节功能，配备隔热罩，保证传感器运行于合适温度，且设备在室外高温情况下能够正常运行。 (6)气体采样方式：泵吸式 (7)气泵类型：进口隔膜气泵，寿命大于8000小时 (8)支持户外全彩LED大屏显示 | 否 |
| 7 | 配套软件功能 | 是 | (1)具备船舶排放因子实时分析功能，能够综合接收到的船舶AIS数据以及船舶发动机数据，自动计算所检测船舶的排放因子。 (2)具备对所采集的船舶监测数据进行筛选、校准、统计、数据存储、数据处理、检测记录登记、断线数据重发以及设备参数远程控制(数据传输间隔、气泵流量、数据缓存周期等)。 (3)开发监测设备与APP端和网页端进行通讯交互所需要的设备接口协议部分代码，协议须兼容现有已安装的监测设备，并支持APP及网页端远程访问及功能控制。 (4)接口协议部分功能支持用户内网平台接口预留、监测数据及协议内网接入功能，须保证数据传输的保密性，所采集数据仅可以单点发送至用户内网总平台。 (5)质保期内，若用户服务器端通讯协议发生改变，须配合对系统相应的代码进行调整。 (6)相关软件和固件需向采购方提供源代码。包括但不限于：岸基固定式船舶排放监测仪本体的固件源代码以及采集软件的源代码。 | 否 |

三、其他要求

1、设备采用防震、防潮、防碰撞的工业级密封包装，适配长途及港口复杂运输环境；运输全程做好防护，确保设备及配件无损坏、无故障，到货后需配合开箱验收。

2、所有硬件1年免费保修、所有软件1年免费维护升级、电话报修后48小时上门服务、72小时内排除故障。

所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按原价的进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

- 四、验收标准

验收主体由采购方上海海事大学信息工程学院该项目经办人及供应商组成，验收时间为设备交付后7个工作日内。验收方式采用现场硬件测试+系统软件测试+第三方报告核验相结合的方式。验收程序包括：1、资料核验：供应商提交产品说明书、合格证、第三方检测报告；2、硬件开箱检查：核对型号、数量、配件；3、硬件开机测试：现场通电运行，测试基本功能；4、软件系统测试：现场操作软件，验证数据采集、显示、存储、通讯功能；5、签署验收报告：双方签字确认

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年3月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026010

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料