镀膜机（高真空多靶磁控溅射）技术要求

设备数量：1台；

设备要求：

1、真空腔室：φ350 mm×H350mm，304 优质不锈钢前开门真空腔室；

2、真空系统：复合分子泵+直联旋片泵+高真空气/电动阀门高真空系统，数显复合真空计；

▲3、真空指标：极限真空优于6.6×10-5Pa（设备空载抽真空24 小时）；设备升压率≤0.8Pa/h；

4、抽速：空载从大气抽至5.0×10-3Pa≤15min；

▲5、基片台基片台尺寸：Φ120mm 范围内可装卡各种规格基片；衬底加热：室温～500℃，PID 智能控温；基片旋转：0-20 转/分钟，可调可控；

▲6、溅射靶及电源：2 英寸磁控靶，3 只；间接水冷式，可两靶共焦溅射；每靶兼容直流/射频电源溅射；

▲7、射频电源：500W，3台；

8、工作模式：可以采用单靶独立、多靶轮流、组合共溅射工作模式，向心溅射；

9、膜厚不均匀性≤±5%（基片台Φ75mm 范围内）；

10、控制方式PLC+触摸屏控制方式；

11、报警及保护对泵、靶、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统；

附件：

1、冷却循环水机；

2、空气压缩机；