


[bookmark: _GoBack]自动体外除颤仪（AED）采购项目
比选文件


项目编号：HFBX2026066







采购人：上海海事大学
二〇二六年七月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026066；
项目名称：自动体外除颤仪（AED）采购项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币25万元；
采购需求：本项目拟采购10台自动体外除颤仪（AED）。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号校医院。
交付时间：要求2026年9月10日前完成设备供货和安装。
质保时间：针对硬件产品提供不少于1年的免费质保服务，针对软件产品提供不少于3年的免费维护服务。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年7月20日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：朱老师021-38283085


第二章 采购需求
一、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	主要规格
	交货期

	1
	自动体外除颤仪（AED）
	国产
	台
	10
	见技术要求
	合同签订后一个月内交付



二、技术要求
1.物理规格/性能
1.1整机重量（含电池）≤2.2kg。
1.2防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为≥IP66。
1.3工作温度范围至少满足-10℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟。
★1.4产品应具备国家药监局批准入市的医疗器械注册证，且上市时间≥1年；
▲1.5产品应具备不低于7英寸屏幕；
2.除颤性能
▲2.1输出能量：在设备可选的动态能量范围内（以说明书为准），成人默认最大输出能量≤200J，有效降低对心肌细胞的损伤。
▲2.2所投产品需要完成NMPA规定的动物实验，并提供除颤的动物实验报告，除颤成功率≥95%。
[bookmark: OLE_LINK2]▲2.3开始AED分析到最大除颤能量放电准备就绪时间≤8s。
3.除颤电极片
3.1在室温温度环境下，单副电极片有效期至少36个月。
▲3.2电极片的有效面积不小于90cm2，电极片成份标识上明确不含乳胶成份，以避免部分过敏人群无法使用。
3.3可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。
4.电池
▲4.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于五年，可选配电池待机寿命不少于10年。
4.2在适合条件下，至少可支持200次200J除颤治疗。
4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次200J除颤充放电（适合条件下）。
5.操作
▲5.1 为减少误操作并快速救治，机身按键数量小于等于3个。
5.2设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。
5.3支持成人/小儿患者类型快速一键切换。
6.数据传输和存储
▲6.1设备支持无线通讯：蓝牙、Wi-Fi或移动通讯（4G/5G），可将自检数据、抢救数据（包括心电图、阻抗和录音数据）和日志数据无线传输到远程AED管理平台。
6.2存储容量：设备可存储不少于3650份自检报告，36500条事件记录。
6.3设备抢救时具有实时定位、录音功能，可保存抢救过程中的ECG数据、阻抗数据、录音数据、CPR持续时间等数据，可达80分钟。
6.4抢救数据可通过USB接口导出。
7.设备维护与自检
▲7.1 支持每日、每周、每月的设备自检，自检项目总数不少于10项，至少包括：每日充放电自检、电池电量、电极片、设备温度电路、高压电路，阻抗电路等。
▲7.2提供设备状态指示灯：根据自检结果，采用符号指示设备状态，红绿色盲亦可看清设备状态。
▲7.3设备具有温度监控功能，当设备环境超出预期范围时，发出提示信息。
▲7.4电池可徒手拆卸和安装，紧急情况下不需要工具即可更换电池。
8.AED智能管理系统
▲AED智能管理系统及地图小程序为制造商开发。
“▲”项目为扣分项、“★”项目为废标项

四、其他要求
1、包装方式：依据精密设备要求提供必要的包装保护措施，确保运输过程中设备完好。
2、供货期：2026年9月10日前完成设备供货和安装。
3、质保服务：主机质保期 5 年，硬件1年内免费保修、所有软件3年内免费维护升级、电话报修后24小时内上门服务、48小时内排除故障。
所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按原价进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。
4、人员培训：提供满足AED使用场景的相关技能培训。
5、履约验收：安装完成后校医院在现场对设备进行验收，验收内容包括安装稳定性、设备外观、设备功能、后台软件管理有效性等方面，全部达标方算验收通过。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、 具体评分细则如下：
	[bookmark: OLE_LINK1]评审项目
	评分标准
	分值

	投标报价
（30分）
	计算方法
	1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。
2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。
	0-30分

	商务部分
（30分）
	救人案例
	投标人所投产品同品牌自动体外除颤器（AED）成功施救案例，每5个案例得1分，最高得5分。未提供证明材料的或证明材料不符合要求的不得分。
注：投标人应提供媒体报道相关证明材料并加盖制造商公章。
	0-5分

	
	产品安全 
	投标产品的制造商近三年内（自2022年1月1日至今）无投标产品召回、医疗器械生产停产等严重事故事件的得5分。
注：投标人应提供承诺函。
	0-5分

	
	产品成熟度
	投标人所投品牌同类产品投放市场时间4年以上的得5分，2-4年得3分，1-2年得1分，1年内不得分。（以生产企业该同类产品首次获得国家药监局批准的半自动体外除颤器注册证有效期起始时间为准，提供证明材料）
	0-5分

	
	项目整体实施方案
	根据针对本项目的整体实施方案（包括但不限于实施计划，工序 和流程，产品安装调试等方案）进行评价。 
（1）项目整体规划，包含实施计划、工序和流程、产品安装调试 等方案完善，切实可行：5 分； 
（2）项目整体规划，包含实施计划、工序和流程、产品安装调试 等描述一般，可行性一般：3 分； 
（3）项目整体规划，包含实施计划、工序和流程、产品安装调试等描述简单，与实际应用存在欠缺：1 分； 
（4）未提供相关内容或其他情况的，得 0 分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	供应商应提供完整详细的售后服务方案； 应包括完备的售后服务体系，满足AED使用场景的急救技能培训方案，售后服务范围，充分满足采购人需求且提供优质周到的服务，服务响应时间，快速应急服务方案，服务机构的设置，完善的服务承诺等。
（1）方案全面、合理、针对性强得 5分； 。
（2）方案较全面、合理、针对性较强得 3分；  
（3）方案全面性、合理性、针对性一般的得 1分； 
（4）方案全面性、合理性、针对性较差或者未提供的得0分； 
	0-5分

	
	产品整体性能评价
	通过对投标产品的整体性能、关键部件、技术支持材料、质量和稳定性进行评价。
（1）产品整体性能优良，关键部件设计科学，具有相关专利或提供主要性能和关键部件完整的技术支持材料，可操作性强：5分；
（2）产品整体性能良好，关键部件设计较科学，具有相关专利或提供主要性能和关键部件较完整的技术支持材料，可操作性较强的：3分；
（3）产品整体性能一般，提供主要性能和关键部件较完整的技术支持材料，可操作性一般的：1分；
（4）未提供相关内容或其他情况的，得0分。
	0-5分

	技术部分
（40分）
	技术参数
	本项满分40分，技术参数完全满足招标文件要求的，得满分。根据各投标人对招标文件中的各项要求逐项响应情况由评委进行评分：其中技术服务要求中标注“▲”的，每负偏离一项扣3分；其余未标注“▲”的，每负偏离一项扣1分；扣完为止，正偏离不加分。
	0-40分

	合 计 得 分：  100分
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026066                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
