生物矿化膜可控制备箱采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026054

采购人：上海海事大学

二〇二六年六月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026054；

项目名称：生物矿化膜可控制备箱采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币19.99万元；

采购需求：本项目需采购1台生物矿化膜可控制备箱用于可控的微生物矿化膜制备工艺研究。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签署后45天内完成设备交付、安装及调试。

质保时间：提供不少于1年的免费质保服务。

付款方式：货到经甲方验收合格后的30日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年6月29日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：郭老师021-38284810

第二章 采购需求

一、项目概况

该设备用于可控的微生物矿化膜制备工艺研究。在该设备内利用复配好的矿化菌剂对金属构件进行原位矿化膜制备，研究pH、温度、盐度、钙镁离子浓度、NH3浓度、溶液搅拌速度及流速、初始菌剂投加量等因素对金属构件表面微生物矿化膜的宏观微观形貌、厚度、粗糙度、附着力、硬度、形成时间、抗腐蚀及抗冰性能的影响，明确金属材料表面构筑微生物矿化膜的最佳工艺参数范围。

供应商需按照招标方要求自主设计并制造一台矿化膜生物制备装置，包括主体环境箱、恒温换气过滤控制系统、紫外灭菌系统、搅拌反应池、环境监测系统、连续培养系统等模块。

二、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物矿化膜可控制备箱 | 国产 | 台 | 1 | 内腔尺寸： 宽1200*深700*高1200（mm） 液体槽尺寸： 总宽1000*纵深500*高700（mm） | 45天 |

三、技术要求

生物矿化膜可控制备箱，包括主体环境箱、恒温换气过滤控制系统、紫外灭菌系统、搅拌反应池、环境监测系统、连续培养系统等模块。在该装置内利用复配好的矿化菌剂对金属构件进行原位矿化膜制备。研究pH、温度、盐度、钙镁离子浓度、NH3浓度、溶液搅拌速度及流速、初始菌剂投加量等因素对金属构件表面微生物矿化膜的宏观微观形貌、厚度、粗糙度、附着力、硬度、形成时间、抗腐蚀及抗冰性能的影响，明确金属材料表面构筑微生物矿化膜的最佳工艺参数范围。

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内腔尺寸 | 宽1200*深700*高1200（mm） |
| 2 | 外形尺寸 | 宽2000*深1200*高1550（mm） 具体以实际尺寸为准。 |
| 3 | 液体槽尺寸 | 总宽1000*纵深500*高700（mm） |
| 4 | 腔体控温范围 | -60至60℃ |
| 5 | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 6 | 温度均匀度 | ±2℃（恒定状态下） |
| 7 | 液体搅拌 | 0至120rpm |
| 8 | 腔体结构 | 1、箱体造型美观大方，尽量采用数控机床+激光无形变加工技术，整机采用一侧为腔体一侧为控制与低温系统左右式结构设计，整体底部采用槽钢加强结构更稳固。 2、腔体内胆采用1.2mm优质高级不锈钢（SUS304）2B哑光耐腐蚀钢板，表面加强筋工艺，更平整。 3、外壳体采用冷轧钢板1.2mm静电喷塑，壳体米白色（门采用黑色或灰色搭配）增加了外观质感和洁净度。 4、整机配备双开门，并采用天地销无反作用把手，操作简便，密封更好。 5、大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰地观测箱内状况。 6、箱体左侧配有50mm测试穿线孔，可供外接测试电源线或信号线使用。（孔径或孔数需增加订货时说明）。 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 |
| 9 | 液体槽 | 1、液体槽分两部分，一部分为搅拌槽，使液体均值流动（搅拌螺旋桨垂直安装在顶部板上，还有一个检测传感器），一部分为培养槽，两部分互通不隔断。 2、液体槽靠近顶部边口安装4~5个塑料固定架，方便测试样品摆放使用。 3、液体槽底部安装有排液口，在侧面配备手动阀门，方便维护与排液用。 4、内胆采用耐腐蚀工程塑料PP/PPR厚度8~10mm板，表面塑料焊接工艺，确保不漏液，耐腐蚀更佳。 5、外壳采用不锈钢304材质厚度1.2mm整圈加强焊接制作。 6、液体槽底部具备防腐蚀的不锈钢移动脚轮，脚轮带刹车稳固。 备注：左右安装在搅拌槽的部件全部方便拆卸，方便液体槽整体取出保养清洁。 |
| 10 | PLC主控制器 | 1、主控制仪表采用7英寸大屏幕触摸画面，荧幕操作简单，程式编辑容易，无需按键输入，操作按钮直接触摸点动选项。 2、主控程序具备低温、中温、高温等多组PID控温，同时具备温度误差补偿，多点非线性补偿，避免一点修正缺点。 3、一个界面可设置气氛温度值、气氛超温报警值、液体槽水温检测值、运行周期、杀菌周期、空气置换等，具备多参数一个界面监控功能。 4、多路监控数据以数据组方式记录，或曲线记录。 5、具备数据拷贝USB接口。 6、支持远程通讯接口R485/网口，通讯协议Modbus-tcp。 |
|  | 除菌系统 | 在腔体顶部安装多盏UV紫外灯。通过主控制系统内部设置指令，控制开关时间，对腔体内部进行杀菌。该功能受总控制程序统一管理，运行中关闭杀菌功能。 |
| 11 | 换气过滤系统 | 在外进口风道内部增加高效或中效过滤器过滤掉细小微颗粒，由涡轮离心风机主动将干净的新鲜空气送入内部循环。 过滤效率：≤2μm，过滤器具备卡盘接口，方便更换拆卸。 该换气电机通过主控制系统预设定，满足温度培养条件时指令开启自动启动强制换气，新鲜空气经过过滤器送入腔室内，充足的氧含量使内部培养更稳定。 该功能受总控制程序统一管理，低温冷冻运行中关闭换气功能。 |
| 12 | 搅拌螺旋桨控制 | 配备变频电机，不锈钢+塑料螺旋桨结合，防腐更安全。 主面板设置转速调节旋钮，搅拌快慢可以直接调节。 |
| 13 | 低温制冷系统 | 制冷机须采用国际一线品牌，最好法国泰康或谷轮艾默生低温全封闭风冷压缩机组。 冷冻系统采用复迭式低温回路系统设计，在常温运行时只有一组压缩机在运行，噪声低，节能环保。 低温系统采用丹弗斯低温节流技术，使低温节流更精确，更节能。 内部循环采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。 升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。 |
| 14 | 加热系统 | 采用防腐型不锈钢翅片加热管、分三组，表面采用316不锈钢材质，确保在海水环境中使用寿命更持久稳定。 |
| 15 | 温度传感器 | 1、一根A级PT100铂电阻气氛控温 2、一根A级PT100铂电阻液体监控 3、测量温度范围：-80~200℃ |
| 16 | pH值 | 玻璃电极法 测量范围：6到10 测量误差：±0.1 |
| 17 | 盐度值 | 石墨电极法 测量范围：1%到4% 测量范围误差：±1.5% |
| 18 | 溶解氧 | 电极法 测量范围：0-20mg/L 精度：±1.5%FS |
| 19 | 钙离子值 | 离子电极法 测量范围：50-2300mg/L 测量误差：±10% |
| 20 | 报警与监控保护 | 超温报警 独立限温断电保护 漏电保护 电机过电流保护 快速熔断器 压缩机过热保护 压缩机过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 接地保护 |
| 21 | 总功率 | 12kW以内 |
| 22 | 腔体内预留电源 | 腔体内预留插线板2个，不少于6个220V插孔 |

四、其他要求

1、质保服务：所有硬件1年免费保修、所有软件1年免费维护升级、电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按原价进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

2、履约验收：安装调试结束后7个工作日内验收，验收人员包括科技处、项目经费负责人、设备使用人，验收方式采取实际操作验收，验收内容主要针对核心关键参数进行验收。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年6月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026054

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料