紫外可见分光光度计技术参数

| 光度计采购数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 品牌推荐 | A:岛津，B：赛默飞，C：安捷伦 |
| 主机参数 | 波长范围：190.0～1100.0nm 光谱带宽：0.5，1，2，4，5nm 5段转换 波长显示：0.05nm 波长设定：0.05nm 波长准确度：±0.1nmD2 656.1nm，±0.3nm全区域 波长重复性：0.1nm 扫描速度：5档可选(最快波长扫描速度3000nm/min,最快波长移动速度4800nm/min) 光源切换波长：可在295-364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 杂散光：≤0.05% （220nm NaI,360nm NaNO2） 测光方式：双光束测光方式，1200/mm平面光栅正弦机构 测光范围：透过率0~300%T，吸光度-3.0~3.0Abs 测光光度准确度：±0.002Abs(0~0.5Abs), ±0.004Abs(0.5~1.0Abs), ±0.3%T 重复测光精度：0.001Abs(0~0.5Abs), 0.002Abs(0.5~1.0Abs), 0.1%T 基线稳定性：≤0.0004Abs/30mins (500nm,预热1小时后） 基线平直度：±0.001Abs(1100~190 nm，预热1小时后) 噪声水平：0.0008Abs（500nm） 光源：20W卤素灯，氘灯 单色器 ：采用切尼尔-特纳装置。1200/mm全息光栅 USB接口：三个及以上，分别用于：计算机控制主机和进行数据解析主机连接打印机直接打印。U盘（USB存储器）保存测定数据。主机还配备三个I/O接口可连接多种选配附件。 检测器：硅光电二极管 样品室：室内尺寸110×230×105（mm），光束间距离100.0mm 所需电源：AC220V，50Hz，大于130VA 显示：LCD显示 |
| 测试软件 | 光度计选用UVProbe，既可作为独立装置使用，也可作为PC控制装置使用 |
| 售后 | 安装：厂家对所提供的设备负责现场安装与调试，直至仪器正常运行。 培训：现场培训包括仪器的技术原理、仪器操作、仪器基本维护等，使其能独立完成与设备有关的各项操作，以及使用时注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行熟练的操作和日常维护。 保修：保修期为一年。在保修期内若设备出现故障，厂家需在接到通知后48小时之内到现场服务，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。保修期结束后，当用户仪器出现问题时，应给予电话指导，若仪器未能恢复正常运行，应立即上门服务，免上门服务费，更换的仪器配件给予一定的优惠，同时定期上门进行免费维护，列出厂家和维修工程师联系方式。 |