附件一：仪器设备技术要求

光强校准控制器。

数量一套

主要技术指标:

光辐照度控制：太阳眼光强控制系统连续监测测试样品表面所接受光幅照度，通过调节灯管功率，可以对因灯管老化或其他任何变化造成的光能量下降及时做出补偿，精确将光幅照度保持在设定值。按照测试要求，辐照的控制可选用 300-400nm、340nm、420nm 三种辐照传感器（可方便更换）。并有辐照累积和倒计时功能，达到预定辐照能量或时间后有提醒告知功能。

光辐照度传感器：

辐照强度0.45-1.50 W/m2 @420nm ，光照传感器一组3只。

辐照强度：20-70 W/m2  @300-400nm TUV光照传感器一组3只。

辐照强度：0.25-0.68 W/m2  @340nm UV 光照传感器一组3只

光强校准

使用 CR20 光强校准仪，每 500 光照小时对机器校准一次

CR20/340/D 校正仪：0.25-0.68 W/m2，数量1组

CR20/420/D/W 校正仪：0.45-1.50 W/m2，数量1组

CR20/TUV 校正仪：20-70 W/m2，数量1组

温度湿度校准：使用 CT202 温度校准仪，每半年对机器一次。

黑标温度控制：通过黑标温度计监测，数量1组

黑标控制范围：光照循环(Light Cycle)：50~120℃；

黑暗循环(Dark Cycle)：25~50℃。

光源：气冷式全光谱氙弧灯每支 1800W

光谱特性及光过滤器：被照样品表面光学特性应符合GB/T16422.2中表1和表2两种要求。

灯管平均寿命不小于1500小时。

灯数量：数量3只。

质保期：传感器质保期不小于一年，灯寿命不小于1500小时。