材料分析用金相显微镜

比选文件

项目编号：HFBX2026076

采购人：上海海事大学

二〇二六年八月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026076；

项目名称：材料分析用金相显微镜；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币17万元；

采购需求：本项目拟采购一台金相显微镜，用于对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签订后45日内完成产品交付。

质保时间：提供不少于1年的产品质保服务。

付款方式：货到验收合格后的一个月内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年9月4日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707、13764131075

技术信息：郭老师021-38284810、18817771283

第二章 采购需求

一、项目概况

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料分析用金相显微镜 | 国产 | 台 | 1 | 1.透反射显微镜 2.物镜转盘：5孔位编码型物镜转盘。4孔位编码型功能转盘 3.调焦旋钮支持三段式调焦 4.5x10x20x50x100x明暗场物镜 5.同品牌1200万像素成像系统（含测量图像拼接，景深拓展功能） |

二、技术要求

能实现 明场 暗场 透射 偏光观察并实时显示结合软件测量分析

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜主机 | 透反射显微镜主机：支持反射-明场、反射-暗场，预留透射光路后期可升级，主机具备透射和反射光电动按钮； | 需要 |
| 2 | 光学系统 | 模块化设计研究级正置式材料显微镜,第三代无限远光学设计及色差校正光学系统，整体设计符合人机工程学原理； |  |
| 3 | 显微镜机身 | 机身底部具备一键拍照按键，支持快速采集图像 | 需要 |
| 4 | 显微镜头部 | 人机工学三目镜筒，30°观察角度，瞳距可调55-75mm，50%/50%分光比例 |  |
| 5 | 物镜转盘： | 5孔位编码型物镜转盘，软件可自动识别当前物镜倍率，加载对应比例尺； | 需要 |
| 6 | 反射光功能转盘 | 4孔位编码型功能转盘，支持同时安装四种反射光滤块，明暗场模块切换后软件自动识别 | 需要 |
| 7 | 目镜 | 10倍22毫米标准视野，专用目镜，带眼罩，可调屈光度 |  |
| 8 | 显微镜光源 | LED白光照明光源，工作寿命不小于75000小时，具备光强记忆功能，切换不同物镜后自动调整光照强度 |  |
| 9 | 显微镜载物台 | 载物台具有防下滑的自动锁定的齿轮装置,物台高度限位可调整，支持76*50mm移动行程，配备样品夹具； |  |
| 10 | 调焦机构 | 调焦旋钮的扭力可调，支持三段式调焦（1um精细微调/4μm微调/粗调） | 需要 |
| 11 | 物镜 | 5X明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.12， 10X明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.25， 20X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.40 50X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.75 100X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.85 |  |
| 12 | 成像系统 | 显微镜同品牌原厂图像采集相机： 物理像素≥1200万物理像素支持4k模式，摄像头具备USB，网口，HDMI | 需要 |
| 13 | 分析软件 | 配备显微镜同品牌原厂显微镜分析软件，配有独立加密狗，软件功能包含： 支持实时活图预览、图像采集功能； 支持实时调用本地硬盘或局域网内的图像文件，设置图像存储路径； 支持相机白平衡、RGB、曝光等参数调节； 支持根据物镜切换自动加载对应比例尺； 支持2D测量功能，测量参数包括长度，距离，面积，周长，半径和角度等； 支持图像拼接功能； 支持景深拓展功能； 支持层厚量测功能； |  |
| 14 | 偏光组件 | 启偏器，180°可旋转检偏器 |  |

三、其他要求

1.由供货方提供合适的包装及运输方式。

2.履约验收：安装调试结束后7个工作日内验收，验收人员包括发展规划与质量管理处、项目经费负责人、设备使用人，验收方式采取实际操作验收，验收内容主要针对核心关键参数进行验收。

3.售后服务：所有硬件1年免费保修、所有软件1年免费维护升级、电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按按原价的进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026076

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料