


材料分析用金相显微镜
比选文件
[bookmark: _GoBack]

项目编号：HFBX2026076







采购人：上海海事大学
二〇二六年八月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026076；
项目名称：材料分析用金相显微镜；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币17万元；
采购需求：本项目拟采购一台金相显微镜，用于对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号。
交付时间：合同签订后45日内完成产品交付。
质保时间：提供不少于1年的产品质保服务。
付款方式：货到验收合格后的一个月内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年9月4日（周五）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707、13764131075
技术信息：郭老师021-38284810、18817771283


第二章 采购需求
一、项目概况
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	主要规格

	1
	材料分析用金相显微镜
	国产
	台
	1
	1.透反射显微镜
2.物镜转盘：5孔位编码型物镜转盘。4孔位编码型功能转盘
3.调焦旋钮支持三段式调焦
4.5x10x20x50x100x明暗场物镜
5.同品牌1200万像素成像系统（含测量图像拼接，景深拓展功能）



二、技术要求
能实现 明场 暗场 透射 偏光观察并实时显示结合软件测量分析
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否需要
证明材料

	1
	显微镜主机
	透反射显微镜主机：支持反射-明场、反射-暗场，预留透射光路后期可升级，主机具备透射和反射光电动按钮；
	需要

	2
	光学系统
	模块化设计研究级正置式材料显微镜,第三代无限远光学设计及色差校正光学系统，整体设计符合人机工程学原理；
	

	3
	显微镜机身
	机身底部具备一键拍照按键，支持快速采集图像
	需要

	4
	显微镜头部
	人机工学三目镜筒，30°观察角度，瞳距可调55-75mm，50%/50%分光比例
	

	5
	物镜转盘：
	5孔位编码型物镜转盘，软件可自动识别当前物镜倍率，加载对应比例尺；

	需要

	6
	反射光功能转盘
	4孔位编码型功能转盘，支持同时安装四种反射光滤块，明暗场模块切换后软件自动识别
	需要

	7
	目镜
	10倍22毫米标准视野，专用目镜，带眼罩，可调屈光度
	

	8
	显微镜光源
	LED白光照明光源，工作寿命不小于75000小时，具备光强记忆功能，切换不同物镜后自动调整光照强度
	

	9
	显微镜载物台
	载物台具有防下滑的自动锁定的齿轮装置,物台高度限位可调整，支持76*50mm移动行程，配备样品夹具；
	

	10
	调焦机构
	调焦旋钮的扭力可调，支持三段式调焦（1um精细微调/4μm微调/粗调）
	需要

	11
	物镜
	5X明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.12，
10X明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.25，
20X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.40
50X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.75
100X反差增强型明暗场多功能物镜，带EPI反差增强型标识，NA≥0.85

	

	12
	成像系统
	显微镜同品牌原厂图像采集相机：
物理像素≥1200万物理像素支持4k模式，摄像头具备USB，网口，HDMI
	需要

	13
	分析软件
	配备显微镜同品牌原厂显微镜分析软件，配有独立加密狗，软件功能包含：
支持实时活图预览、图像采集功能；
支持实时调用本地硬盘或局域网内的图像文件，设置图像存储路径；
支持相机白平衡、RGB、曝光等参数调节；
支持根据物镜切换自动加载对应比例尺；
支持2D测量功能，测量参数包括长度，距离，面积，周长，半径和角度等；
支持图像拼接功能；
支持景深拓展功能；
支持层厚量测功能；
	

	14
	偏光组件
	启偏器，180°可旋转检偏器
	


三、其他要求
1.由供货方提供合适的包装及运输方式。
2.履约验收：安装调试结束后7个工作日内验收，验收人员包括发展规划与质量管理处、项目经费负责人、设备使用人，验收方式采取实际操作验收，验收内容主要针对核心关键参数进行验收。
3.售后服务：所有硬件1年免费保修、所有软件1年免费维护升级、电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按按原价的进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026076                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
