紫外可见分光光度计技术要求

- 采用低杂散光的1200 l/mm的全息光栅，优化的双光束光路设计，保证了仪器更高的测量精度；

- 软件设计完全遵循药典规定的21CFR要求，完善的GLP/GMP功能，有效对仪器性能和测量数据追溯和管理。

- 丰富的接口，可连接键盘，鼠标，扫描设备和打印机等实现数据的输入、输出，并且支持接入网络实现远程控制和数据传输、共享；

- 开放的数据接口协议，用户通过简单开发即可集成到系统中实现和其它设备联用；

- 光学系统：双光束

- 光   源：氙灯

- 光谱带宽：≤1.8 nm

- 波长范围：≥190 ~ 1100 nm

- 波长准确度：≤±0.3 nm

- 波长重复性：≤0.1 nm

- 波长显示：≤0.1 nm

- 波长移动速度：≥10000 nm/min

- 扫描速度：≥20 ~ 4500 nm/min

- 光度范围：≥-4 ~ 4 Abs，0 ~ 400 %T，0 ~ 9999.9 C

- 光度准确度：±0.002 A @ 0.0 ~ 0.5 A，±0.004 A @ 0.5 ~ 1 A，±0.3%T @ 0 ~ 100 %T

- 光度重复性：≤0.001 A @ 0.0 ~ 0.5 A，≤0.002 A @ 0.5 ~ 1 A，≤0.15 %T @ 0 ~ 100 %T

- 噪  声：≤0.0002 A @ 500 nm

- 漂  移：≤0.0003Abs/h(500nm,预热2h)

- 基线平直度：±0.0005A

- 杂 散 光：≤0.03%T@ 220，360 nm

- 测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，双组份测量，自定义方法测量

- 接 收 器：硅光电池

- 样品池架：全自动长光程五联架或八联架可选

- 显  示：10.1英寸IPS彩色电容式触摸屏（像素：1280×800）

- 存  储：64GB（内置），无限制扩展（USB存储器、SD卡、网络存储设备）

- 接  口：USB-A（可扩展，连接打印机，存储器，鼠标、键盘及其它外设）×3，USB-B（电脑）×1，RJ-45（以太网）×1，VGA×1，HDMI×1，可扩展蓝牙、WIFI

27.其他要求：合同签订后10个工作日内交货