小型台式高速冷冻离心机技术要求

设备名称：小型台式高速冷冻离心机；

设备数量：1台；

一、技术指标

★1、转速范围100至15300 rpm，精度达±1rpm；

2. 最大离心力（×g)：≥23,031

★3、可配置24x1.5/2.2mL高速水平转子

4. 4×200ml水平转子时最高转速≥5500rpm（提供官方彩页佐证）

5. 6*50ml角转子，最高转速≥12000rpm，最大离心力≥15000rpm

6、时间控制范围：10s-9h59 min连续运转/短时加速

7、噪音（dBA)：≤66dBA （最大转速时）

★8、温度范围：采用r134a环保无氟制冷剂，温度范围：－20～＋40℃

★9、可预设20个加/减速曲线，其中10个线性曲线和10个对数加减速曲线，保护敏感样品

10、具有10个存储程序

11、磁性转头识别，防止转头过速

12、免维护无碳刷变频电机；微控制器可预设离心力、速度、转头、时间

★13、符合国际安全标准IEC6010及ISO9001质量认证

二、配置清单

- 小型台式高速冷冻离心机主机 1台

- 6x50ml 角转头1个

- 24x1.5/2.2m 角转头1个

三、其他要求

- 1、交货期：合同签订后7个工作日内。

- 2、供应商须提供现场安装培训服务。

- 3、为保证产品质量和售后服务，供应商须提供制造商售后服务承诺书原件。