船艇环境再现实验系统维护保养及部件更换

技术要求

船艇环境再现实验系统，固定资产编号13030025，经多年科研使用，需更换一定部件和维护保养，具体要求如下：

- 对设备进行一次维护保养：

  - 冷却水塔的保养，循环水泵外壳等部件防锈保护，水塔沉积物清理，循环水的PH值适当调节，以保护板换锈蚀等。

  - 对室内压缩机检查和制冷剂补充或更换。

  - 对设备控制系统进行相应的检查和紧固。

- 更换辐照部件中功率调节器：

- 输入功率：230VAC，L1-N（190-260VAC）；

- 主频：47Hz～65Hz；

- 输入电流：Uin=230VAC；lin=2×35A；

- 功率因素：0.99；

- 运行温度：0～+40℃

- 储存温度：-20～+80℃

- 输出功率：2500W

- 输出电压波形：方波，约140Hz；

- 数量3件。

- 更换辐照部件中启动模块：IFC-4K，在辐照启动中进行电压变换，数量9件。

- 更换辐照部件灯管：

- 金属卤素灯， HMI2500，寿命不低于1000小时；

- 光谱：符合DIN75220 （CIE 85 Tab.4）

- 光照强度均匀性：在基准面上标准值±10%；

- 标准辐射面：离灯下表面1400mm；

- 数量： 更换18只，备用9只

- 学校组织统一踏勘，时间：2023年7月5日10点，地点：上海市浦东新区海港大道1550号科研楼116室，联系人：周老师，联系方式：13764341016，过时不候。