1.超低温环境试验系统：

★1.温度范围:-70℃~150℃，(全程可控，可调控制精度±0.1℃)

波动/均匀度≤±0.5℃，温度偏差±2.0℃；

★2.-70℃~150℃升温速率：3℃/MIN(非线性满载100KG铝)；-70℃~150℃降温速率1℃/MIN (线性满载100KG铝)；

★3.内部工作区间约W1000 x H1000 x D1000mm.

4.内箱304#不锈钢，外箱:镀锌板粉沫高温喷塑

5.左右侧各开一个直径100mm测试孔,带软硅胶塞

★6.显示精度：24位高精度，全范围高精准两位小数显示，程序容量：13450段，超长运行，每段530小时，最大32000次循环，定值最大999999小时；

★7.数据记录：内置记录程序，控制器内记忆体可存储24H运行3 个月；

★8.控制器自带USB接口可用U盘随时下载曲线、数据，24位高精度、无需PID调节，内置超大存贮空间，连续24小时开机可保存3个月的数数据（采样为1M），程序容量可达127个程式，超长运行，每段999小时，最大32000次循环

★外部连接：支持RS485、LAN（网口）、手机APP等方式通讯，专用的网络控制软件，方便远程监控，数据采集。最多可以连接254台,通信速度:最大115,200bps。

9.7寸真彩LED液晶触摸屏（65535真彩色，分辩率800*480）

- 保护装置：电源用漏电断路器,送风机温度开关,温度保险丝,加热器过负荷短路保护，独立温度防止过升装置；

- 压力平衡口:机械无电源式，免维护。可根据实际情况需求调整修正开启压力，以平衡箱内和箱外的压力差

- 制冷系统:制冷回路采用多级蒸发器组合,可获得更均匀及高效的冷量交换效率及制冷输出,节能设计与先进设计；

★13.人机界面：中文触摸屏输入，方法可编辑，可存储，界面可显示设定温度、实测温度、温度曲线、冲击次数、总运行时间、段运行时间、加热（制冷）输出状态等，屏幕有保护程序。

14.置物架2套，可调节