便携式气体分析仪

（用于船用发动机尾气检测）

要求技术指标（数量：1套）：

1、便携式，配有内置提手，小巧轻便，适于船舶发动机尾气排放监测工作

2、能够实现对NOX，SO2，CO2和CO等五种气体同时进行持续或间歇测定

3、监测成分：船用发动机尾气中的SO2，NOx，CO，CO2，O2

4、检测原理：非分散红外法（SO2，CO，CO2），化学发光法（NOx），原电池法（O2）

5、量程：NOx：0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm（7段量程），

SO2：0-200/500/1000/3000 ppm（4段量程），

CO：0-200/500/1000/2000/5000 ppm（5段量程），

CO2：0-5/10/20 vol%（3段量程），

O2：0-5/10/25 vol%（3段量程），

6、重现性：±0.5%F.S.( NOx≤100ppm量程和CO≤1000ppm量程)，±1.0%F.S

7、漂移：±1.0%F.S./天(SO2为±2.0%F.S./天)

8、线性：±2.0%F.S

9、响应时间(T90)：≤45秒（仅仅SO2：≤240秒）

10、样气流速：大约0.4L/min

11、屏幕显示：测得的当前气体数值（3或4位数）、范围、流速

12、带数字通讯输出