探测器寿命试验系统信息采集电路板

技术要求

- 项目概况：

探测器寿命试验系统信息采集电路板是512×512探测器专项寿命试验系统的硬件电路部分。需要完成整个采集系统的硬件电路，并提供相应的上位机接口供二次开发。

- 建设内容

- 采集板2套；

- 控制板2套；

- 测温板2套；

- 高速背板2套；

- 电源板2套。

- 项目需要清单

| 序号 | 购置内容 | 科目 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集板 | 新购 | 见表 1 | 2 |
| 2 | 控制板 | 新购 | 见表 2 | 2 |
| 3 | 测温板 | 新购 | 见表 3 | 2 |
| 4 | 高速背板 | 新购 | 6U VPX高速背板，FULL MESH全互连架构； 18层，可通过数据速率6.25Gbps; | 2 |
| 5 | 电源板 | 新购 | 输出电压+9V、-5V；额定电流10A、2A；纹波与噪声150mVp-p; 线性调整率±0.5%；负载调整率±1%； | 2 |

其它说明：所有器件达到工业级要求，可长期开机进行寿命试验。

表 1-表 3分别为采集板、控制板、测温板技术指标。

表 1 采集板技术指标

| 序号 | 类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 完成红外探测器驱动，驱动信号方便编程，给出数字驱动时序实现说明方法； |
|  |  | 给红外探测器提供电源和偏置电压，并可控制模拟电源、数字电源、驱动信号的上电顺序； |
|  |  | 对电源电流和偏置电压值进行实时监测，当电源电流出现超出设定阈值时，自动对探测器进行断电操作； |
|  |  | 探测器模拟信号输出相对驱动信号延时时间定量化；采样延时可指令注入； |
|  |  | 上位机可控制信号的采样频率、偏移量和增益值，并可控制选择电路滤波器带宽； |
|  | 性能及接口指标 | 类别; 指标; 具体要求. 探测器模拟信号采集; 路数; 8路. 输入信号范围; 0V～5V. 系统噪声; <0.1mV. 动态范围; >100dB. 量化位数; 24bit（500KSPS） 16bit（9.6MSPS）. 探测器最大工作频率; 10MHz. |
|  |  | 类别; 指标; 具体要求. 探测器供电电源; 路数; 模拟电源4路 数字电源2路. 输出范围; 0~5.5V可调. 驱动能力; >500mA. 电压偏移; <±0.1V. RMS噪声; <1mV. 模拟偏压输出; 路数; 8路. 输出范围; 0~5.5V范围可调. 驱动能力; >10mA. 偏置电压偏差; <±5mV. RMS噪声; <100uV. |
|  |  | 电源电流测量精度<1mA、偏置电压测量精度<1mV，采样周期<0.1s； |
|  |  | 数字驱动信号接口：10路，兼容3.3V和5V TTL或者可调节，时序可配置，驱动能力>1mA |
|  |  | 适应多种探测器测试，并对其接口形式、信号数量、电平值、阻抗等进行匹配； |

表 2 控制板技术指标

| 序号 | 类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 数据、指令传输： 1000Mbps以太网、USB2.0、USB3.0、RS422、RS232； |
|  |  | 对指令进行译码，控制数据采集板增益、滤波器、采样速率、积分时间、帧频和驱动信号开关等状态；控制数据采集板内探测器电源和偏置电压的通断; 控制测温板加热控制器的通断； |
|  |  | 接收数据采集板的图像数据和测温板的遥测信号，并传输给上位机，同时比对设置的阈值，从而控制测温模块的状态； |
|  |  | 数据处理功能 |

表 3 测温板技术指标

| 序号 | 类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 对探测器温度进行实时监测，当温度高于设定阈值时，限制探测器上电及驱动信号输出； |
|  |  | 具备温度测量功能，可以兼容铂电阻、热敏电阻等传感器，满足不同温度范围的测试，兼容2线、3线制、4线制传感器； |
|  |  | 应用于工业环境，可长期开机进行寿命试验，系统具有工作状态远程遥测、遥控及报警功能； |
|  | 性能指标 | 测温二极管4路； Pt100铂电阻10路； MF501、B6等10路； |
|  |  | 探测器温度测试精度<0.01K，采样周期<0.5s |
|  |  | 现场温度测量精度<0.01K，采样周期<1s； |

- 技术支持与售后服务

乙方应根据项目单位的需求，对所提供的设备及系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。具体内容包括：

- 能在中标后2周内提供所有设备，并提供3年的后期保障。

- 协助甲方完成上位机软件开发，并提供完整的接口文档。

- 提供工作日8小时的在线技术支持，在不能解决问题的情况下8小时内到达应用现场，并提供备用设备进行替换。

- 设备供货并完成系统调试后付款。