电化学工作站技术要求

电化学工作站：4套；

电化学工作站主要技术指标：

内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。

一、恒电位仪

- 零阻电流计

- 2，3，4电极结构

- 浮地或接地

- 槽压：≥±21 V

- 恒电位仪上升时间： ≤500ns

- 恒电位仪带宽（-3分贝）：2 MHz

- 施加电位范围：±10 V

- 施加电位分辨：±100 mV（3μV），±1V（30μV），±10 V（300μV）

- 施加电位准确度： 满量程的0.1%±1mV

- 施加电位噪声：<1.5mV 均方根植

- 测量电流量程：±1nA 至 ±1A， 10档量程（电流量程自动切换）

- 电流测量精度：满量程的0.1%±1pA

13. 测量电流最小分辨率：8fA

14. 自动或手动iR补偿

二、恒电流仪

1、恒电流范围： ±1A

- 施加电流精度：±0.1%×满量程读数±1pA；

- 施加电流分辨率：电流范围的0.0031%

- 测量电位范围：±0.1V，±1V，±10V，自动量程

- 测量电位最小分辨率：760nV

- 测量电位精度： 满量程的0.1%±1mV

三、电位计

- 参比电极输入阻抗：≥1012Ω

- 差分静电计带宽： ≥10 MHz

- 参比电极输入偏置电流：≤1 pA @ 25°C

四、交流阻抗

- 交流阻抗频率范围： 10 μHz ~1 MHz

- 交流阻抗振幅（电压）： 0.1 mV ~1 V；

- 交流阻抗振幅（电流）： 0.03 mA ~1 A；

五、软件功能

1、软件支持自定义设置实验方法，完成序列或循环实验

2、循环或序列实验过程中，可自动导出已完成的实验数据

六、实验方法

1、电分析方法： 开路电位； 线性扫描伏安法； 循环伏安法(Single CV)； 循环伏安法(Multiple CV) 阶梯线性扫描伏安法； 阶梯循环伏安法； 计时电流法； 计时电位法； 计时库仑法； 快速电位脉冲； 快速电流脉冲； 方波伏安法； 差分脉冲伏安法； 标准脉冲伏安法； 交流伏安法； 二次谐波交流伏安法 六次谐波交流伏安法 恒电位阶跃

2、腐蚀方法： 线性极化法； TAFEL 极化法； 动电位极化； 循环极化； 恒电位； 电偶腐蚀； 恒电流； 动电流； 零电阻安培计； 电化学噪声； 拆分式LPR。

3、阻抗技术： 控制电位EIS； 控制电流EIS； Mott-Schottky；

4、能源技术： 恒电位； 恒电流； 恒功率； 恒电阻； 自由组合充放电试验； 恒电流间歇滴定法（GITT）。 电流充放电（GCD）