纯水/超纯水一体化系统

- 工作条件

1.1 环境温度 ： 5-35℃

1.2 相对湿度 ： 20%-80%

1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ

- 主要用途：

  - 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制

  - 微生物培养基配制，水栽法用水

  - 毒理学研究，环保实验分析，为各种仪器供水和其他各种实验用水

- 技术规格

  - 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水

  - 纯水产水水质

    - 离子截留率 96-99%

    - 有机物截流率 > 99%

    - 细菌和颗粒 > 99%

    - 流速：≥ 8.0L/h

    - 纯水电阻池常数：0.26cm－1

  - 超纯水产水水质：

    - 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃

    - 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb

    - 内毒素＜0.001EU／ml

    - RNA酶＜0.003ng/ml

    - 细菌＜0.1cfu／ml

    - 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

    - 超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率

    - 流速：＞ 0.5L/min

    - 超纯水可根据需要定量取水

    - 可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水：

双酚A < 0.005 ppb；

邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；

邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；

壬基苯酚 < 0.1 ppb

  - 系统外配体积≥60L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。

  - 超纯水带185/254双波长紫外灯。

  - 彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。

  - 带超纯水远程取水手臂，手臂上可显示电阻率、耗材寿命、水箱液位、水温等。

  - 系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准。

  - 两段集成式纯化柱。

- 纯水/超纯水一体化系统组成：

  - 主机系统                           1 套

  - 集成式纯化柱                       1套

（含RO膜柱和超纯水净化柱）

  - 60升高纯PE水箱                   1个

  - 0.22 μm终端过滤器                  1 个

  - 终端超滤柱                         1 套

  - EDS终端过滤器                    1 个

  - 操作手册/说明书及快速操作指南      1 套

- 采购数量：

5.1 纯水/超纯水一体化系统       1 套

5.2 集成式纯化柱（含RO膜柱和超纯水净化柱）  5 套