工程热力学实验教学设备

比选文件

项目编号：HFBX2026114

采购人：上海海事大学

二〇二六年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026114；

项目名称：工程热力学实验教学设备；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币22万元；

采购需求：本项目拟购置一批工程热力学系列实验教学平台，包含“空气定压比热测试实验装置”、“饱和蒸汽P-T关系测试实验装置”、“理想气体方程实验装置”，含适配数据采集平台（如有）。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学临港校区。

交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试工作。

质保期限：整机免费质保期不少于2年，自验收合格之日起计算。

付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年11月4日（周三）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：王老师021-38283372

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气定压比热测试实验装置 | 国产 | 套 | 2 | AC220V，配风机、加热、测温测流模块，可测定空气定压比热 |
| 2 | 饱和蒸汽P-T关系测试实验装置 | 国产 | 套 | 2 | AC220V，压力-温度采集，带安全泄压，测饱和蒸汽P-T特性 |
| 3 | 理想气体方程实验装置 | 国产 | 套 | 2 | AC220V，PVT参数采集，可调容积，验证理想气体状态方程 |
| 4 | 热力学基本教学实验台 | 国产 | 套 | 3 | 模块化台面，适配上述装置配套安装，预留接口 |

二、技术要求

1.功能要求

本采购设备为工程热力学系列实验教学平台，可由热力学基本实验台统一控制管理，配备可扩展配置多个独立实验模块。主要功能包括：

（1）数据采集功能：可采集温度、电流、电压、功率、流量、压力等实验参数；

（2）数据分析功能：支持数字显示、曲线分析、图表查阅、实时动态曲线呈现；

（3）数据导出功能：支持实验数据一键导出，可导出为Excel格式；

（4）AI辅助教学：支持不限次数AI问答，辅助学生理解实验原理与数据分析；

（5）交互功能：支持多点触控操作，支持一键投屏至主流大屏幕；

（6）教学资源内置：内置工程热力学系列5个以上实验操作指导和5个以上实验操作视频；

（7）三维模型展示：支持实验设备三维模型360°旋转观察、放大缩小及组件标注；

（8）实验功能：支持理想气体状态方程验证、气体定压比热测定、饱和蒸汽P-T关系研究、沸腾过程观察、克拉贝隆-克劳修斯方程验证等实验项目；

（9）模拟拓展：支持气泡上升算例模拟计算与可视化展示。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

（1）《教学仪器设备安全要求 仪器的连接与安全》（GB 21746）；

（2）《教学实验仪器设备 电气安全通用要求》（JY 0324）；

（3）《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093）；

（4）《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》（GB/T 2625）；

（5）《热电阻温度计》等相关国家标准；

（6）《压力表》等相关国家标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

（1）供应商应提供设备终身维护服务，免费保修期后按成本价提供备品备件；

（2）软件系统应提供免费升级服务，在保修期内免费更新版本；

（3）易损件（如加热棒、密封件、传感器等）应保证5年内可供应；

（4）供应商应提供设备操作手册、维护手册及电路图等技术资料。

4.各项指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集软件功能 | 软件须具备数据采集、数据分析、数据导出、AI问答、多点触控、投屏、实验指导书调阅、操作视频调阅、三维模型观察共9项功能；投标人需提供完整视频演示（实物录制，无后期剪辑痕迹，时长不超过8分钟，含语音讲解）。 | 是 |
| 2 | 数据采集软件检测报告 | 需提供第三方检测机构出具的数据采集软件功能检测报告，报告中应完整体现上述9项功能。 | 是 |
| 3 | 温度校准单元抗振动能力 | 温度校准单元须具备抗振动能力，三维方向振动测试时间不少于10分钟，通电后能正常运行；需提供第三方出具的检测或校准证明材料。 | 是 |
| 4 | 工频磁场抗扰度 | 温度校准单元工频磁场抗扰度需达到2级或以上，性能B级或以上；需提供第三方出具的检测或校准证明材料。 | 是 |
| 5 | 压力变送器精度（定压比热模块） | 在0～150kPa区间，至少包含5组测试数据，测试误差均≤0.0015mA；需提供由第三方检测机构出具的校准证书。 | 是 |
| 6 | 气泡上升模拟软件 | 饱和蒸汽P-T实验模块需支持拓展使用模拟软件，能够将气泡上升算例正确计算处理并进行可视化展示；需提供第三方出具的测试证明材料。 | 是 |
| 7 | 热电阻温度测量模块 | 供电电压≥24VDC，电流输入范围≥±20mA；通道数量≥4通道/模块；分辨率≥14位；总体精度≥±0.5%。 | 否 |
| 8 | 可编程控制器 | 输入点数≥8点，DC24V，具备电源反接保护；数字量输出≥4点；内置RS-232≥1个、RS-485≥2个，兼容Modbus ASCII/RTU协议。 | 否 |
| 9 | 压力采集通道 | 通道数量≥2路；分辨率≤0.1kPa；量程范围0～10MPa。 | 否 |
| 10 | 加热输出控制单元 | 通道数量≥1路；分辨率≤0.1W；量程范围0~1kW。 | 否 |
| 11 | 嵌装触控显示屏 | 屏幕尺寸≥10.1英寸；分辨率≥1024×600像素；显示颜色≥65K色（16位RGB）；亮度≥350cd/m²；支持多点触控。 | 否 |

三、其他要求

1.投标人需提供从供货、安装、调试、技术咨询、培训以及售后服务等在内的服务保障，相关费用均包含在报价中。投标人需向采购人提供长期的技术支持。在接到采购人的故障通知后，在2小时内进行电话响应，及时排除故障，如远程无法解决问题，需48小时内上门服务，保障采购人整个设备系统的正常运转。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费。

2.投标人需提供设备使用培训，需提供设备使用维护手册，培训以受训人员能独立完成所有设备操作为合格。培训时间、地点、规模由采购人制定，投标人提前与采购人沟通后，可分期进行培训，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

3.履约验收：采购人按学校相关规定组织验收小组对供应商交付的设备进行验收。设备数量、型号和硬件规格以实物、产品资料及现场检测结果核对；依据采购文件中的技术参数进行功能测试并逐一核对，满足所有技术指标视为合格。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026114

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料