上海海事大学低温热电偶制作及校验系统

主要功能：可用制作低温热电偶（-20℃-200℃）、简单快捷的标定热电阻及低温热电偶、通过转换接口及相关仪表可以显示待测温度。

设备需求数量：2台；

技术指标

| 扫描开关寄生电势 | ≤0.4 u V |
| --- | --- |
| 分辨力 | 最高电势测量分辨力0.1 u V |
|  | 最高电阻测量分辨力0.1m Ω |
| 准确度 | 电势测量不确定度≤0.01% |
|  | 电阻测量不确定度≤0.01% |
|  | 热电偶检定不确定度≤1.2℃ |
|  | （含二等标准热电偶年变化0.7℃) |
|  | 热电阻检定不确定度≤0.05℃ |
| 恒温的稳定度 | 热电偶检定过程恒温后炉温变化≤0.2℃/min |
|  | 热电阻检定过程恒温后油槽温度变化≤0.04℃/min |
| 冷端自动补偿 | 当冷端温度在（20±10）℃的范围内时，补偿误差≤0.2℃ |
| 检定时间 | 热电偶检定，正常条件下平均每百度约30分钟 |
| 工作环境 | 环境温度20℃±3℃ |
|  | 相对湿度≤75% |
| 使用电源 | AC220V±10% 50±1HZ |
|  | 要求接地电阻≤4Ω |