超低温等压往复摩擦系统
等压往复摩擦系统（50KN套拖带运输装置分设备2）
主要用于检测金属材料及高分子材料在室温和高低温情况下的润滑、磨擦磨损情况，研究材料的磨损机理，润滑机制，观测磨损形貌。
1.试验平台控制系统及高速数据采集分析系统；电脑软件编程控制的马达控制器；控制软件和数据分析软件及正版操作系统； 16通道数据采集系统，16位数字控制器最高可达200kHz
2.软件控制上样品和下样品的运动，包括运动方向、持续时间、速度和加速度等；软件实时采集、显示、分析和记录最多16种测试参数，包括：力、位移、磨损深度、温度、时间等信号；当预先设定的测试参数达到时，自动开始和结束整个测试过程
3.可对测试数据进行实时或者离线分析；可对测试数据进行分段统计和分析；可对测试数据进行多点标记和比较，可在二维图中显示网格线，便于对不同数据点进行比较，测试数据可以进行打印和输出ASCII 码，测试数据可通过Excel或其它电子表格或者数据库进行存储；数据采集、数据分析系统及数据输出系统
4."X"方向马达控制系统,带编码器。最大行程：不小于110mm；编码器分辨率：0.25μm；速度：至少0.002-10mm/s之间连续可调。步进精度1μm，提供上式样精确定位及侧向位移，磨损/划痕精度调节。
5.“Z”向试样定位控制系统（带编码器自动控制），最大行程：不小于140mm；编码器分辨率：优于0.5μm；速度：0.002-10mm/s之间连续可调（实时监测样品的磨损深度）提供伺服控制精确加载, 全部可编程控制( 方式：渐进，台阶，恒定等)。提供在线磨损深度监控,精度:5um
*6.高速往复模块: 冲程0.1mm到 25mm，频率0.1到60Hz；不同频率对应最大工作冲程20Hz @ 25mm, 40Hz @ 12.5mm, 60Hz @ 2mm；包括液体容器，安装测试样品，和集成样品夹具。
*7.可匹配力传感器最大可达5000N。

*8.具备高低温实验模块：可实现- 50度---1000度温度环境，控温精度0.1度。

*9.扩展功能：通过选择模块实现旋转功能和环块功能

*10.兼容能力：该设备要能与实验室已有的Bruker多功能摩擦磨损试验机联用能力。
11.专用夹具，球夹具，销夹具，通用板夹具，用户可自行快速拆卸安装。
12.数据分析软件：

*12.1配备TriboScript软件，采用可视化用户界面，通过拖放图标创建测试程序；

12.2适于Windows 7操作系统，要求提供无安装次数限制离线处理及分析软件，以后可免费升级；

12.3数据处理功能：实时显示摩擦力，正压力，磨损量，摩擦系数，系统转速等信息；

12.4数据分析功能：多种数据拟合，降噪，叠加等数据处理方式，数据可导出为Excel或者Text文档，并提供样机测试报告复印件。
