|  | 全分辨率 | 2048 x 2048 Pixels |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 像素大小 | 5.5 μm x 5.5 μm |  |
|  | 芯片尺寸 | 11.27mm x 11.27mm / 15.9mm，1”规格 |  |
|  | 量子效率 | 65% @ 520 nm黑白 |  |
|  | 曝光时间 | 25.8μs to 1s |  |
|  | 灰度级 | 8bit |  |
|  | 帧速参考 | 分辨率 (Pixels) | 帧率 (fps) @ 8 bit |
|  |  | 2048 x 2048 2048 x 1024 2048 x 512 2048 x 256 2048 x 2 | 90 115 346 675 4700 |
|  | 镜头接口 | C/CS-Mount |  |
|  | 信噪比 | 60db |  |
|  | 光谱响应范围 | 350 ~ 950 nm |  |
|  | 信号接口 | 软件触发、TTL电平触发，相机同步输入 输出……等 |  |
|  | 数据接口 | USB 3.0 |  |
|  | 操作温度 | -10°C -55°C |  |
|  | 入口保护 | IP40 |  |
|  | I/O 接口 | Opto-isolated光电隔离触发和光同步输出 |  |
|  | 图像获取方式 | 图像直接记录到计算机内存或高性能存储设备（SSD或磁盘阵列） |  |
|  | 相机控制记录软件 | 1.实时图像记录到电脑的硬盘或内存两种记录模式； 2.支持 USB3.0 数字高速相机获取图像； 3.获取图像后可存储为 AVI 模式，压缩或非压缩文件格式； 4.可以 BMP, TIFF, multi-TIFF, JPEG, PNG, FITS 或 AVI文件格式导出图像； 5.VCR 控制按钮模式 : 记录, 播放，回放，快速向前或向后播放，步进和暂停； 6.可在图像上增加时间印记，每帧显示具体发生时间； 7.可做直方图和其他实时图像处理功能； 8.支持 WINDOWS7、 XP 与 2000 操作系统； |  |

高速图像三维分析系统技术参数

表1 相机成像性能参数

表 2图像处理系统参数

- 畸变校正流程：提供畸变校正工作流引导用户输出标定结果，包括但不限于镜头对焦完毕后的实际焦距、传感器中心点像素坐标（识别传感器任意位置像素裁切的图像畸变校正）、径向畸变系数。 - 平面标定：二维分析时支持摄像机倾斜拍摄动态校正，同时可进行多平行平面运动的深度信息补偿； - ※画面拼接：软件通过画面内容对齐的方式无缝拼接不少于2个摄像机视觉，支持不同视野大小的动态缩放拼接； - 坐标建立：用户自由选取静态或运动参考系，通过绝对摄像机姿态和动态摄像机姿态标定法，建立静态或动态三维坐标系，用于分析绝对或相对运动关系，消除摄像机运动和旋转目标运动等；也可使用相对摄像机姿态标定法，无需勘测三维特征点坐标，快速标定三维空间； - ※点跟踪：支持放置无限个跟踪点，跟踪算法包括但不限于相关性（根据目标特征跟踪，解决不能贴跟踪点的场景）、象限（宝马标）、重心、交叉点、虚拟点（跟踪被遮蔽的运动点，或计算刚体上不在画面中的跟踪点位置），应对复杂场景； - ※跟踪点放大：提供单独或批量的跟踪点区域放大功能，用户可实时监控自动跟踪过程的跟踪质量，并可随时在跟踪过程中修正跟踪轨迹； - 轨迹拟合：软件支持轨迹拟合算法，根据前后运动轨迹，拟合运动点被遮蔽过程中的运动轨迹，并提供拟合数据； - ※轮廓分析：基于灰度值识别目标轮廓，提取轮廓极点和面积。也可用于海量液滴、碎片、气泡的自动跟踪，跟踪点自动生成，作数量统计、面积统计以及旋转体积计算； - 应变张量：包括但不限于Infinitesimal, Green-Lagrange、Euler-Almansi； - 应变类型：包括但不限于线应变（exx, eyy，ezz）、剪切应变（exy, eyz, exz）、主应变（e1, e2）、主应变方向矢量分量（n1x, n1y, n1z）以及von mises应变evm； - 应变范围：0.01% ~ 1000%； - 应变展示：利用DIC 技术获得表面全场应变分布图，提供箭头展示应变方向和大小，并以彩色云图形式显示，可任意旋转、缩放及调整处理； - ※DIC参数：用户自定义DIC跟踪搜寻区域、子集、步长大小。支持多边形选定分析区域，提供可调低通滤波算法减低因图像混叠（如摩尔纹）带来的图像干扰，提供包括均值误差、最大误差、置信区间的误差分析报告，评估散斑质量，帮助用户优化DIC分析质量； - ※硬件加速：支持NVIDIA、AMD及Intel显卡加速，用户可根据显卡性能在软件中平衡CPU与显卡负载； - 虚拟引伸计：提供虚拟引伸计和数值检测线，提供多种密度提取检测线所在位置的测量值； - ※运动数据：测量运动点的运动轨迹、速度、加速度、角度、角速度等，提供CFC、FIR、Spline等数据滤波算法，提供FFT运算测量，分析振动频谱； - 工程模板：提供模板保存功能，应对多次重复试验； - 数据输入：支持外部ASCII数据导入，与软件测量数据在曲线图、数据表中同步展示； - 界面同步：被分析画面、数据图表等随同一时间轴同步变化，用户可自由在图表中数据的拐点、极点反向定位实拍画面，观察现象发生过程； - 数据导出：导出位移场、应变场、图表、数据表，以及上述结果随时间变化的视频报告；