电工电子实验中心实验室数字示波器的技术要求

智能数字示波器采购数量：75台；

1. 双通道+1个外触发通道，2通道分别具有独立旋钮控制；

2 .带宽200MHz，采样率≥1GSa/s；

3. ★存储深度≥14Mpts；

4.★最小垂直档位：500μv/div，方便查看小信号；

5. 新一代SPO技术，支持256级辉度等级及色温显示；

6. ★波形捕获率≥400000帧/秒；

7. ★历史模式最大记录波形帧数≥70000帧；

8. ★36种以上自动测量参数,支持测量统计、Gating 测量、Math测量、History 测量和Ref 测量；

9. ★FFT运算点数可达1Mpts；

10. 支持半透明悬浮全参数测量窗口功能，以实现波形和参数的同时观测；

11. 光标和测量：水平和垂直光标可同时测量并同时显示，支持光标追踪功能；

12. 通道菜单支持电流/电压显示切换；

13. 7英寸以上（含）彩色TFT(800*480)LCD显示屏；

14. 支持存储/调出数据类型：设置、波形、CSV文件、位图；

15. 缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置；

16. 提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能；

17. 支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连，提供SCPI编程手册；

18. ★配置USB Host、USB Device(USBTMC)、LAN（VXI-11）、Pass/Fail、Trigger Out接口；

19. 内嵌Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果，可满足高压、高温等特殊环境的应用需求；

20. 产品须通过CE或UL安全认证；

21. 提供厂家授权、产品资料官网截图及售后服务承诺书。

注：1、加★号指标必须满足；

2、所有产品必须提供针对本次项目的授权原件。